## Mạch vành-Mạch não ( Chào giá)
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ CAN THIỆP MẠCH MỜI CHÀO GIÁ
STT | Danh mục vật tư | ĐVT | Số lượng | Mô tả thông số, đặc tính kỹ thuật của vật tư
I | CAN THIỆP MẠCH VÀNH
1 | Bộ phận kết nối dùng trong can thiệp tim mạch | Cái | 300 | Bộ kết nối nhiều cổng (manifold).Chất liệu Polycacbonate.Có 3 cổng Có đầu có khóa để kết nối với bộ chuyển đổi và đầu kết nối với catheter.Chịu được áp lực ≥ 500psi
2 | Xi lanh có đầu xoáy loại dung tích 10 ml, các loại. | Cái | 300 | Xi lanh có đầu xoáy chất liệu Polycarbonate.- Dung tích 10ml.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
3 | Dây nối đo áp lực dùng trong can thiệp tim mạch loại ngắn | Cái | 120 | Dây đo áp lực loại ngắn (dài 30 cm), đường kính trong ≥ 1,5mm.
4 | Dây nối đo áp lực dùng trong can thiệp tim mạch loại dài | Cái | 300 | Dây nối đo áp lực loại dài ≥ 100 cm, đường kính trong ≥ 1,5mm.
5 | Kim chọc mạch dùng trong can thiệp tim mạch: quay, đùi | Cái | 400 | Kim chọc mạch quay, đùi .Vật liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương.Đầu tip nhọn. Đảm bảo tối thiểu các kích thước: 18G, 19G, 20G, 21G; Thành ống kim có nhiều độ dày mỏng khác nhau.
6 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu: Động mạch quay | Cái | 270 | Dụng cụ mở đường vào động mạch quay Phụ kiện đi kèm bao gồm: Dây dẫn đường + kim chọc mạch ≥ 18 G. Kích cỡ ≥ 4F - Đáp ứng: Các tiêu chuẩn chất lượng của FDA và CE ( Hoặc các nước G7)
7 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu: Động mạch đùi | Cái | 30 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi bao gồm: + Dilator (Que nong giãn nở); + Sheath (ống thông ) ; chất liệu ; Sheath làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) hoặc FEP; + Kim chọc mạch: 18G ; + Guide wire: 0,035” - Đường kính có tối thiểu 4 cỡ 5F, 6F, 7F, 8F; - Chiều dài của Sheath (ống thông ) các cỡ từ ≥ 9cm đến ≤ 11 cm - Đạt 1 trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO13485 hoặc CE hoặc FDA.
8 | Dây dẫn đường cho catheter dài 150cm | Cái | 200 | Cấu tạo: Lõi làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương độ đàn hồi cao, lớp ngoài phủ ái nước. Đầu tip tối thiểu gồm các dạng đầu thẳng, cong hoặc hình chữ J. Kích thước: Chiều dài dây dẫn: 150 cm (±5%)Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥3 cm Đường kính: 0.035''(±5%)
9 | Dây dẫn đường cho catheter dài 250cm | Cái | 100 | Cấu tạo: Lõi làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương có dộ đàn hồi cao, lớp ngoài phủ ái nước. Đầu tip tối thiểu gồm các hình dạng đầu thẳng, cong hoặc hình chữ J. Kích thước: Chiều dài dây dẫn: 260cm (±5%)Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥3 cm Đường kính: 0.035''
10 | Dây dẫn ( guide wire) trong can thiệp tổn thương tắc mạn tính động mạch vành ( CTO), đường kính 0,014 ", độ cứng > 1.0 gf | Cái | 10 | - Dây dẫn ( guide wire) trong can thiệp tổn thương tắc mạn tính động mạch vành. - Đường kính 0,014 ", độ cứng > 1.0 gf. - Đầu tip có nhiều hình dạng.
11 | Dây dẫn ( guide wire) trong can thiệp tổn thương tắc mạn tính động mạch vành ( CTO), đường kính 0,014 ", độ cứng < 1.0 gf | Cái | 10 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành (guide wire), loại dùng cho tổn thương tắc mãn tính (CTO), đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, thuôn nhọn, bọc toàn bộ bằng polymer,chịu lực thấp ≤1.0 gf. Đường kính 0,014".
12 | Dây dẫn đường cho bóng và stent | Cái | 50 | Đầu tip mềm, dạng đầu thẳng hoặc đầu chữ J. - Chiều dài tối thiểu ≤ 165cm, chiều dài tối đa ≥ 190cm. - Khả năng tải đầu tip 0.5gf - 0.7gf. - Cấu trúc dạng một lõi dẫn xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa.- Chiều dài lò xo tương ứng từ 8.5cm - 28cm.- Được phủ nhiều lớp khác nhau bằng silicone, hydrophilic hoặc tương đương.
13 | Dây dẫn đường cho bóng nong và stent | Cái | 50 | Lớp phủ: silicone, hydrophilic hoặc tương đương. Chiều dài: 180cm. Đường kính đầu tip: 0.014 inch. Hình dạng đầu tip: dạng thẳng.Đoạn chắn xạ bằng chất liệu Platinium dài 3cm thiết kế cuộn xoắn lò xo
14 | Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi kép bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. | Cái | 50 | -Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi kép bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. - Đường kính 0,014".
15 | Ống thông (catheter) chụp tim, mạch vành 2 bên | Cái | 200 | Cấu tạo: Thiết kế theo công nghệ sợi bện kép. - Chất liệu: Các loại Polyamide khác nhau. - Tương thích guidewire 0.038 - Chiều dài có tối thiểu 2 độ dài ≥ 100cm. - Dạng đầu ống Tiger - Kích thước đường ống 5F - Đạt 1 trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA.
16 | Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành loại mềm mại dễ lái ( Loại 1 bên): Bên trái, bên phải | Cái | 100 | Catheter chụp động mạch vành, buồng tim và mạch máu (phải/trái/thất trái). Hình thái đa dạng theo yêu cầu.Chất liệu nylon bền hoặc polyurethan, chất liệu có cản quang.Có các loại JL, JR, AL, AR, PIG. IM. MP... Chiều dài ống thông tối thiểu ≤ 100cm, chiều dài ống thông tối đa ≥ 125 cm.Kich cỡ tối thiểu ≤ 4F, kích cỡ tối đa ≥ 5F. Tương thích guide wire 0.035”/0.038”
17 | Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ | Cái | 130 | * Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành ( Guiding Catheter). '* Đặc điểm và cấu tạo: - Có thiết kế bện xoắn, chống xoắn vặn khi can thiệp. * Hình dạng, kích thước: - Có nhiều loại đầu cong: EBU, EBU, JL JR, AL, SAL, MB... - Đường kính ≥ 5 F. Chiều dài ≥ 90cm. * Chất lượng: Đáp ứng tiêu chí FDA và CE ( hoặc các nước G7)
18 | Ống thông (Guiding catheter) hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE | Cái | 10 | -Ống thông (Guiding catheter) hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE. - Đường kính tối đa ≤ 7Fr
19 | Vi ống thông (micro catheter) dạng xoắn đầu tip thuôn nhỏ | Cái | 10 | - Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) dạng xoắn đặc biệt dùng cho tổn thương tắc mãn tính, đường kính đầu Tip ≤ 1.4Fr - Chiều dài tối thiểu ≥ 135 cm, chiều dài tối đa ≥ 150 cm
20 | Vi ống thông (micro catheter), loại 2 đường ra | Cái | 2 | -Ống thông siêu nhỏ (vi ống thông - micro catheter) loại 2 đường ra -Tương thích với guidewire 0.014"
21 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng động mạch vành, các cỡ (bao gồm: ống hút, vi ống thông, khoan huyết khối, giá đỡ kéo huyết khối…) | Bộ | 30 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng động mạch vành bao gồm:Catheter hút đường kính tối thiểu ≤ 6F. Tương thích đây dẫn 0.014". Bộ phụ kiện kèm theo (ống nối dài, dây dẫn (Stylet), bơm hút,.khóa, bộ lọc tế bào…)
22 | Bơm áp lực các loại, các cỡ | Bộ | 120 | - Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành, kèm phụ kiện bao gồm: khóa chữ Y dạng bấm/kéo đẩy, que lái, torque). - Bơm chịu áp lực tới 30 atm. * Tiêu chuẩn đáp ứng: FDA và CE
23 | Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành (bao gồm khoá chữ Y, que lái, torque), bơm chịu được áp lực tới 30 atm, | Bộ | 60 | - Bơm áp lực để bơm bóng nong động mạch vành, kèm phụ kiện bao gồm: khóa chữ Y dạng bấm/kéo đẩy, que lái, torque). - Bơm chịu áp lực tới 30 atm.
24 | Dây điện cực tạm thời | Bộ | 25 | - Dây điện cực tạo nhịp có bóng. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Khoảng cách giữa các điện cực ( 2 điện cực) ≥ 10 mm. - Chiều dài dây điện cực ≥ 110 cm
25 | Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong tim mạch các loại, các cỡ | Cái | 1 | Dụng cụ lấy dị vật trong tim mạch, các cỡ. .Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
26 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12atm), đầu bóng (Entry Tip) đường kính < 0.45mm; Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE ( hoặc các nước G7) | Cái | 80 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường. - Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm. - Phủ lớp ái nước. - Đường kính đầu bóng (Entry Tip) < 0.45mm; - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Có điểm đánh dấu bắt cản quang. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE
27 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm). Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE | Cái | 70 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường.- Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm.- Đường kính đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ.- Phủ lớp ái nước. Có điểm đánh dấu bắt cản quang.- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm.- Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE
28 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường (áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12atm), đầu bóng (Entry Tip) đường kính < 0.42mm; Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE | Cái | 30 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường.- Có áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12 atm.- Phủ lớp ái nước.- Đường kính đầu bóng (Entry Tip) < 0.42mm.- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm.- Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm.- Có điểm đánh dấu bắt cản quang.- Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
29 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm). Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm , Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE | Cái | 80 | - Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. - Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE
30 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 18 atm). Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE | Cái | 70 | - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 18 atm. - Đầu bóng (Entry Tip): bất kỳ. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE
31 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao (áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20atm). Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm, Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE | Cái | 30 | -- Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao. - Có áp lực trung bình ≥ 12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm. - Đầu bóng (Entry Tip) đường kính ≤ 0.43mm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5 mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
32 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc | Cái | 10 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Sirolimus, các cỡ. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
33 | Khung động mạch vành bằng kim loại, phủ thuốc, không polymer | Cái | 20 | - Khung bằng chất liệu kim loại, - Phủ thuốc - Không trộn Polymer. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE.
34 | Khung động mạch vành bằng hợp kim, phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer. | Cái | 30 | Khung bằng chất liệu hợp kim Phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer.Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. Chiều dài khung tối thiểu ≤ 15 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) hoặc CE;
35 | Khung động mạch vành bằng hợp kim cobalt chromium; có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc Sirolimus có trộn với polymer. | Cái | 30 | - Khung bằng hợp kim cobalt chromium, có phủ thuốc trộn với polymer, phủ thuốc Sirolimus - Có độ dày thành khung ≤ 81µm. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 10 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA (hoặc PMA) và CE ( hoặc các nước G7);
36 | Khung động mạch vành bằng hợp kim cobalt – platinum; có độ dày ≤ 81µm, phủ thuốc Zotarolimus có trộn với polymer | Cái | 30 | - Khung bằng hợp kim cobalt- platinium, có phủ thuốc Zotarolimus trộn với polymer. Đường kính khung tối thiểu 2.0mm, tối đa 5.0mm - Chiều dài khung tối thiểu 8mm, tối đa 38mm Có chứng nhận FDA ( hoặc PMA) và CE
37 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc: Sirolimus có CD34( Các cỡ) | Cái | 50 | - Khung động mạch vành bằng kim loại phủ thuốc Sirolimus có trộn polymer - Có lớp phủ dẫn xuất tế bào gốc hoặc kháng thể kháng tế bào D34, hoặc công nghệ sinh học. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.5 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 9mm, tối đa ≥ 38 mm. - Đạt chứng nhận: ISO, CE hoặc FDA.
II | CAN THIỆP MẠCH NÃO
1 | Kim chọc động mạch | Cái | 10 | Kim chọc mạch quay, đùi.Vật liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương.Đầu tip nhọn.Đảm bảo tối thiểu các kích thước: 18G, 19G, 20G, 21G hoặc hơn. Thành ống kim có nhiều độ dày mỏng khác nhau.
2 | Bộ mở đường vào động mạch đùi | Bộ | 10 | Dụng cụ gồm: Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc tương đương; guide wire cỡ 0.035", dài ≥45cm; Bơm tiêm 2.5ml hoặc 3,5ml; Introducer sheath; que nong. Kích thước: tối thiểu gồm các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F; Chiều dài ≥10cmCó van cầm máu
3 | Catheter chụp mạch não, mạch ngoại vi ái nước | Cái | 10 | Cấu tạo 3 lớp, đoạn xa có phủ ái nước. Đường kính lòng ống: đường kính tối thiểu ≤1.1mm, đường kính tối đa ≥1.03mm. Kích cỡ: Tối thiểu gồm các cỡ 5Fr, 4Fr. Chiều dài tối thiểu ≤65cm, chiều dài tối đa ≥100 cm. Đáp ứng tiêu chuẩn CE.
4 | Dây dẫn đường cho ống thông chụp mạch (guidewire M), Chiều dài ≥ 200cm | Cái | 10 | Dây dẫn đường cho ống thông chất liệu nitinol hoặc tương đương. Có phủ lớp hydrophilic. Có tối thiểu các loại đầu thẳng, đầu gập góc.Chiều dài ≥ 200cm.Đường kính dây dẫn 0.035".Có cả loại cứng và mềm
5 | Dây dẫn đường cho ống thông chụp mạch (guidewire M), Chiều dài 150 cm | Cái | 10 | Chiều dài dây dẫn: 150 cm. Dây dẫn đường cho catheter cỡ 0.035. Phủ lớp ái nước hydrophilic. Hình dạng đầu tip: đầu cong hoặc hình chữ J
6 | Dụng cụ mở đường vào động mạch loại dài thân cứng (Long sheath) | Cái | 10 | Đường kính trong ≥ 0.088" Chiều dài sheath ≥ 80cm . Đường kính ngoài 8F/8F.
7 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não | Cái | 10 | Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.014” , dài 205 cm. Thường được dùng kèm với ống thông và chất tắc mạch dạng lỏng để làm các can thiệp hoặc là dùng kèm với ống thông thẳng, gập và coils để làm các can thiệp về phồng động mạch máu.Tiêu chuẩn: FDA (Hoặc tương đương)
8 | Giá đỡ mạch não | Cái | 5 | Stent dùng để lấy huyết khối mạch não. Đường kính stent: tối thiểu gồm các cỡ 3, 4, 5, 6(mm). Chiều dài khả dụng từ 20mm-50mm. Tương thích với vi ống thông có đường kính trong (ID): 0.021inch. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE
9 | Bộ phận kết nối Y | Cái | 20 | Vật liệu: Polycarbonate Đặc điểm kỹ thuật: chịu áp lực 500psi Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485
10 | Vi ống thông thả stent lấy huyết khối. | Cái | 5 | Vi ống thông mạch não phù hợp với stent lấy huyết khối.- Đường kính ngoài từ 2.4Fr đến 2.7Fr.- Chiều dài vi ống thông 150cm (±5%). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.
11 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não trực tiếp đường kính lớn | Cái | 5 | Đường kính trong ≥0,062". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
12 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não trực tiếp đường kính nhỏ | Cái | 5 | Đường kính trong đầu xa: 0,035". Đường kính ngoài đầu xa-gần: 3,8F- 4,7F.Chiều dài ≥ 153cm.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
13 | Dây đo áp lực | Cái | 10 | Dây nối đo áp lực loại dài ≥ 100 cm, đường kính trong ≥ 1,5mm.
14 | Dây áp lực cao bơm thuốc cản quang | Cái | 5 | Dây bơm đo áp lực: Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane hoặc tương đương.Có đầu khóa đảm bảo được loại bỏ không khí. Chịu áp lực từ 500PSI - 1200PSI . Chiều dài tối thiểu ≤ 25cm, chiều dài tối đa ≥ 183cm
15 | Vi ống thông can thiệp mạch não (Micro catheter) để thả coil và bơm chất tắc mạch dạng lỏng, cỡ M | Cái | 5 | Đầu thẳng hoặc cong.Đường kính ngoài đầu xa trong khoảng từ 1.7F - 1.9F. Đầu xa có điểm đánh dấu cản quang.Chiều dài vi ống thông ≥ 150cm.Đường kính lòng trong tương thích với vi dây dẫn 0.014".Có thể dùng để thả vòng xoắn kim loại và có thể bơm vật liệu nút mạch dạng lỏng.
16 | Vòng xoắn kim loại (Coil) nút phình mạch não | Cuộn | 15 | Vòng xoắn kim loại nút phình mạch não chất liệu kim loại Đường kính vòng coil sau khi thả có nhiều kích cỡ khác nhau, cỡ nhỏ nhất ≤ 1mm.Đường kính sợi coil vừa với vi ống thông cỡ từ 1.7F đến 1.9F Hình dạng vòng coil sau khi thả có tối thiểu các dạng hình cầu hoặc hình xoắn ốc 2D
Note on F13: ====== ID#AAABLsctxiY PDUNG (2024-04-12 10:08:00) 2 công ty tham dự