## Sheet1
CẤU HÌNH KỸ THUẬT YÊU CẦU
(Kèm theo Thư mời chào giá số /VTTB-BVĐKĐG ngày tháng năm 2025)
STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đáp ứng kỹ thuật (Thông số kỹ thuật của hàng hóa cung cấp) | Nội dung tương ứng tại tài liệu gốc của sản phẩm trang số…(Catalogue/HDSD…) | Đánh giá
|  |  |  | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: ... - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … |  | Đáp ứng/ Không đáp ứng - Tương đương/ Tốt hơn
| Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
I | Yêu cầu chung
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho hệ thống máy chính
- Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA/Mỹ cho hệ thống máy chính và cánh tay treo trần
- Xuất xứ nhóm nước G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy), Châu Âu cho hệ thống máy chính, cánh tay treo trần, đèn mổ
- Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với lưới điện Việt Nam
II | Yêu cầu cấu hình
Hệ thống máy chính:
- Bộ xử lý trung tâm: 01 bộ
- Nguồn sáng: 01 bộ
- Đầu camera: 01 bộ
- Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Máy bơm CO2: 01 chiếc
- Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc
Phụ kiện tiêu chuẩn gồm
- Dây dẫn sáng: 01 bộ
- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa: 01 bộ
- Dây nối, dây nguồn, bộ nối chuyên dụng (nếu có) và phụ kiện tiêu chuẩn khác
- Bộ lưu điện 3 kVA: 01 chiếc
- Cánh tay treo trần kèm màn hình: 01 bộ
- Đèn mổ nội soi: 01 chiếc
- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 Bộ
III | Chỉ tiêu kỹ thuật
Bộ xử lý trung tâm
- Đầu ra tín hiệu có độ phân giải tối đa ≥ [3840 x 2160]
- Phù hợp xử lý hình ảnh chuẩn 4k
- Có công nghệ tăng cường khả năng quan sát hình ảnh
- Phù hợp với ống soi cứng và ống soi mềm
- Có chức năng lưu trữ ảnh vào ổ cứng di động (USB)
- Có chức năng nội soi ICG
Nguồn sáng và dây dẫn sáng
- Nguồn chính hãng
- Loại đèn chuyên dụng cho hệ thống 4k
- Nguồn LED
- Có chức năng điều khiển độ sáng tự động
- Có chức năng phát ánh sáng trắng thông thường và ánh sáng gần hồng ngoại (NIR) cho kỹ thuật ICG
- Dây dẫn sáng chuyên dụng chính hãng, dùng được cho kỹ thuật ICG
Đầu Camera
- Chính hãng
- Phù hợp hệ thống 4k
- Sử dụng cho nội soi ánh sáng trắng thông thường và ánh sáng gần hồng ngoại (NIR) hoặc ánh sáng hồng ngoại (IR) cho kỹ thuật ICG
- Loại cảm biến: CMOS
- Có chức năng điều chỉnh lấy nét (focus)
Màn hình chuyên dụng
- Độ phân giải ≥ [3840 x 2160]
- Kích thước màn hình: ≥ 31 inches
- Màn hình chuyên dụng cho phẫu thuật nội soi
- Tỷ lệ hiển thị: 16:9
- Cường độ sáng: ≥ 500 cd/m2
- Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1
Dao mổ điện cao tần
- Máy chính hãng
- Công suất cắt đơn cực tối đa: ≥ 300 W
- Có tối thiểu các chức năng: cắt đơn cực, cầm máu đơn cực, cắt lưỡng cực, cầm máu lưỡng cực
- Có màn hình hiển thị
- Có chức năng cắt trong môi trường nước muối (saline)
Máy bơm CO2
- Máy chính hãng
- Lưu lượng bơm: ≥ 40 l/p
- Có khả năng điều chỉnh lưu lượng nhỏ (phù hợp cho bệnh nhi hoặc vùng bơm nhỏ)
- Máy bơm có đầu vào khí CO2 phù hợp hoặc phải kèm bộ chuyển đổi để phù hợp với chuẩn hệ thống khí Y tế của Bệnh viện (chuẩn Anh)
Cánh tay treo trần kèm màn hình
- Có 2 cánh tay di chuyển, mỗi cánh tay có ≥ 2 khuỷu tay, một cánh tay để đặt các thành phần của hệ thống nội soi và một cánh tay để đặt màn hình hiển thị. Cánh tay đặt màn hình hiển thị có cơ chế giúp gập màn hình lên/xuống hoặc thay đổi chiều cao màn hình
- Cánh tay đặt hệ thống nội soi đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Có ngăn kéo để dụng cụ
+ Có giá đặt máy và màn hình
+ Có ổ khí trung tâm, ổ khí ra, ổ cắm
+ Sử dụng hệ thống phanh điện từ có đèn led báo
+ Chiều dài các đoạn cánh tay ≥1000mm/≥1000mm
+ Tải trọng: ≥ 100kg
- Màn hình trên cánh tay đặt màn hình phụ là màn hình y tế chuyên dụng, kích thước ≥ 21 inches
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Ống soi chính hãng
1 | - Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 - 6 mm, chiều dài làm việc ≥ 29 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước: 01 chiếc
2 | - Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc ≥ 30 cm, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước, dùng cho ứng dụng ICG: 01 chiếc
Bộ trocar và ống phụ trợ
3 | - Bộ trocar lớn, cỡ 10 - 12 mm, dài ≥ 10 cm, gồm Vỏ trocar có van; nòng trocar đầu sắc; kèm ≥10 nắp đậy đầu trocar và ≥5 nắp đậy van trocar: 02 bộ
4 | - Bộ trocar nhỏ, cỡ 5 - 6 mm, dài ≥9 cm, gồm Vỏ trocar có van; nòng trocar đầu sắc; kèm ≥10 nắp đậy đầu trocar và ≥5 nắp đậy van trocar: 02 bộ
5 | - Ống giảm để sử dụng bộ dụng cụ cỡ nhỏ dùng cho Bộ trocar lớn: kích thước phải phù hợp với cỡ bộ dụng cụ chào và cỡ của Bộ trocar lớn: 02 chiếc
6 | - Ống tưới hút cỡ 5 - 5,5 mm, dài ≥ 31 cm: 01 cái
Bộ điện cực chính hãng
7 | - Bộ forcep kẹp và phẫu tích đơn cực, cỡ 5mm, dài ≥33cm, gồm: (i) Tay cầm; (ii) Vỏ ngoài loại bọc cách điện; (iii) Hàm kẹp dài 16 - 18mm, đầu cong gấp góc: 02 bộ
8 | - Bộ forcep kẹp và phẫu tích đơn cực, cỡ 5mm, dài ≥33cm, gồm: (i) Tay cầm có khóa; (ii) Vỏ ngoài loại bọc cách điện; (iii) Hàm kẹp dài 19 - 20 mm, lưỡi có răng cưa: 01 bộ
9 | - Bộ forcep kẹp và phẫu tích đơn cực, cỡ 5mm, dài ≥ 33cm, gồm: (i) Tay cầm có khóa; (ii) Vỏ ngoài loại bọc cách điện; (iii) Hàm kẹp dài 20-22mm, hoạt động kép: 01 bộ
10 | - Bộ forcep kẹp và phẫu tích đơn cực, cỡ 5mm, dài ≥ 33cm, gồm: (i) Tay cầm có khóa, (ii) Vỏ ngoài loại bọc cách điện (iii) Hàm kẹp dài 24-26mm, có mở lỗ, hoạt động đơn: 02 bộ
11 | - Bộ kéo nội soi, cỡ 5mm, dài ≥ 33cm gồm: (i) Tay cầm không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực (ii) Vỏ ngoài loại bọc cách điện (iii) Lưỡi kéo dài 10-14mm, dạng móc, hoạt động đơn: 01 bộ
12 | - Điện cực đơn cực, đầu hình chữ L, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm: 01 chiếc
13 | - Cáp cao tần đơn cực, dài ≥ 3m : 02 chiếc
14 | - Bộ forcep kẹp lưỡng cực, cỡ 5mm, dài ≥31 cm, gồm Vỏ; Tay cầm; Hàm kẹp loại bản rộng hoặc cỡ ≥ 24 mm: 02 bộ
15 | - Bộ forcep kẹp lưỡng cực, cỡ 5-5,5mm, dài ≥32 cm, gồm Vỏ; Tay cầm; Hàm kẹp dài 17 - 21mm, có mở lỗ: 01 bộ
16 | - Bộ forcep kẹp lưỡng cực, cỡ 5-5,5mm, dài ≥32 cm, gồm Vỏ; Tay cầm; Hàm kẹp dài 22 - 24mm: 01 bộ
17 | - Cáp cao tần lưỡng cực, dài ≥3m: 02 chiếc
Dụng cụ khác
18 | - Kìm kẹp kim hàm thẳng. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥33 cm: 01 chiếc
19 | - Kìm kẹp kim hàm cong. Cỡ 5 mm, chiều dài ≥33 cm: 01 chiếc
20 | - Que nâng, cỡ 5 mm, dài ≥32 cm: 01 chiếc
21 | - Kìm kẹp clip cầm máu polymer cỡ 10mm, chiều dài ≥33 cm : 01 chiếc
22 | - Clip cầm máu ≥100 chiếc
23 | - Que đẩy chỉ, cỡ 5mm, chiều dài ≥33 cm: 01 chiếc
24 | - Bàn chải vệ sinh dụng cụ, dùng để cọ rửa hàm của dụng cụ, gói 5 chiếc
25 | - Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, có đục lỗ và nắp đậy: 02 cái, phù hợp với ống soi ở trên
26 | - Hộp bảo quản dụng cụ: 01 cái
27 | - Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ và nắp đậy: 01 cái
Đèn mổ nội soi
- Loại treo trần 2 chóa
- Cường độ sáng tối đa ≥160.000 lux
- Có chế độ chiếu sáng cho mổ nội soi
- Có thể điều chỉnh được nhiệt độ màu
- Cánh tay treo đèn có khớp, linh hoạt và có thể điều chỉnh được vị trí đèn
IV | Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian lắp đặt: ≤ 20 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Thực hiện chế dộ bảo trì định kỳ tối thiểu 03 tháng một lần.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo nhà sản xuất
- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng