## Sheet1
CẤU HÌNH KỸ THUẬT YÊU CẦU
(Kèm theo Thư mời chào giá số /VTTB-BVĐKĐG ngày tháng năm 2025)
STT | Yêu cầu kỹ thuật | Tham khảo mã dụng cụ tương ứng các hãng Aeculaps/ Karltorz/Conmed (các mục dụng cụ) | ĐVT | Số lượng | Đáp ứng kỹ thuật (Thông số kỹ thuật của hàng hóa cung cấp) | Nội dung tương ứng tại tài liệu gốc của sản phẩm trang số…(Catalogue/HDSD…) | Đánh giá
[5 empty] | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: ... - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … |  | Đáp ứng/ Không đáp ứng - Tương đương/ Tốt hơn
1. | Máy siêu âm điều trị |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: 220V AC±10%; 50Hz (hoặc 380V; 50 Hz)
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7 hoặc EU
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính: 01 cái
Đầu chiếu siêu âm 5cm2: 01 cái
Giá đỡ đầu phát siêu âm: 01 cái
Gel siêu âm: 01 chai
Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây
Điện cực : 04 cái
Bao xốp điện cực : 04 cái
Dây nguồn: 01 cái
Xe đẩy: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thiết bị phải đáp ứng tối thiểu: 02 kênh điện trị liệu và 01 kênh siêu âm
Có tần số siêu âm: 1MHz và 3MHz
Tần số xung tối đa: ≥ 100 Hz
Có tối thiểu các chế độ làm việc: Xung và liên tục
Cường độ: Từ 0 đến ≥ 3W/cm2
Thời gian điều trị có thể cài đặt: Từ 0 đến ≥ 30 phút
Có màn hình hiển thị đầy đủ các thông số điều trị, kích thước màn hình ≥ 7 inch
Có chương trình cài đặt sẵn trên máy
Có các chế độ kích thích, tối thiểu gồm: Dòng giao thoa (IFC), dòng xung cao áp (High Voltage Therapy)
Có khả năng lưu trữ các chương trình, thông số điều trị
Có cảnh báo/báo hiệu tiếp xúc/không tiếp xúc bằng hình ảnh hoặc âm thanh
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
2 | Máy điều trị sóng ngắn |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)
Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz ± 10%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7 hoặc EU
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Cánh tay điều trị hoặc tay đỡ đầu phát: ≥ 02 cái
Điện cực điện dung (điều trị vùng nông) kèm cáp kết nối: 01 bộ
Điện cực cảm ứng (điều trị vùng sâu) kèm cáp kết nối: 01 cái
Đèn kiểm tra sóng: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số thiết kế máy chính: Có tối thiểu các thông số sau:
Màn hình màu cảm ứng hoặc LCD
Cánh tay điều trị có khớp nối góc xoay
Chế độ vận hành: ≥ 2 chế độ
Phác đồ điều trị hoặc chương trình có sẵn trên máy ≥ 20 phác đồ hoặc chương trình
Thông số điều trị: Có tối thiểu các thông số sau:
Tần số xung: từ ≤ 50 Hz đến ≥ 200 Hz
Tần số làm việc: 27.12 Mhz hoặc phù hợp tần số điều trị sóng ngắn
Thời gian điều trị: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 30 phút
Có tối thiểu chế độ xung hoặc liên tục
Công suất điều chỉnh: - Chế độ xung: tối đa ≥ 400W - Chế độ liên tục: tối đa ≥ 200W
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
3 | Bơm tiêm điện |  | Cái | 23
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Thiết bị chính đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương
Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz ± 10%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Dây nguồn: 01 bộ
Ắc quy/pin sạc kèm theo máy: 01 bộ
Kẹp cọc truyền: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng chung:
Màn hình hiển thị LCD/TFT hoặc tương đương
Ắc quy/Pin loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 8 tiếng khi mất điện lưới
Sử dụng được các loại bơm tiêm: 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL (Với nhiều nhãn bơm tiêm khác nhau)
Chọn chế độ đặt liều: Gồm các chế độ mL/giờ , µg/kg/phút, mg/kg/giờ
Thông số kỹ thuật
Dải cài đặt tốc độ tiêm: ≤ 0,1 đến ≥ 999 mL/ giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm
Thể tích dịch đặt trước: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 999 mL
Cài đặt thời gian tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
Có thể cài đặt lượng thuốc/liều truyền
Tốc độ tiêm nhanh: Từ ≤ 100 mL/giờ đến ≥ 1200 mL/giờ
Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 999 mL
Độ chính xác: ± ≤ 3%
Ngưỡng áp lực báo tắc có thể cài đặt ≥ 9 mức để chọn
Các chế độ báo động, tối thiểu bao gồm:
+ Tắc đường tiêm truyền
+ Gần hết dịch
+ Bơm tiêm lắp không đúng
+ Ắc quy/Pin yếu
+ Báo động tắt máy
+ Báo động khi ắc qui gặp bất thường và mất điện lưới
+ Chưa cài đặt tốc độ tiêm
+ Hoàn thành thể dịch đặt trước
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
4 | Máy truyền dịch |  | Máy | 14
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Thiết bị chính đạt chứng nhận CE hoặc FDA hoặc tương đương
Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz ± 10%
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính kèm bộ đếm giọt: 01 bộ
Phụ kiện:
+ Pin sạc tích hợp trong máy
+ Kẹp cọc truyền: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng chung
Màn hình hiển thị LCD/OLED hoặc tương đương
Ắc quy/Pin loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 4 tiếng
Cài đặt thông số bằng phím hoặc núm xoay
Có đèn báo lỗi và tình trạng của máy
Có chế độ cài đặt áp lực tắc nghẽn
Có chức năng tự động truyền giữ ven
Có kẹp chống chảy tự do
Thông số kỹ thuật
Tốc độ truyền:
Từ ≤ 1 mL/h đến ≥ 300 mL/h
Giới hạn thể tích dịch truyền: ≤ 1 mL đến ≥ 9999 mL
Cài đặt thời gian truyền: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút
Có chức năng đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) đến ≥ 300 mL/giờ
Hiển thị thể tích dịch đã truyền
Độ chính xác: ≤ ±10%
Có chức năng cảnh báo, báo động trong các trường hợp, tối thiểu gồm:
+ Tắc đường truyền
+ Có khí trong dây truyền
+ Cửa bơm mở
+ Truyền hết lượng dịch
+ Ắc quy/Pin yếu
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
5 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện |  | Cái | 10
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Nguồn cung cấp: 220 VAC ±10%, 50Hz
- Điều kiện môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: Không yêu cầu
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Giường cấp cứu đa năng chạy điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm:
- Khung giường: 01 bộ
- Thanh chắn 2 bên: 01 bộ
- Bảng điều khiển tích hợp trên tay vịn: 02 chiếc
- Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ
- Tấm đầu giường và cuối giường: 02 chiếc
- Cọc treo dịch truyền: 02 cái
- Đệm đồng bộ chính hãng: 01 cái
- Pin/Ắc quy: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính:
- Giường điều khiển bằng điện cho tất cả các chuyển động và tư thế của giường bằng phím bấm của bộ điều khiển. Điều chỉnh điện các tư thế gồm:
+ Nâng và hạ phần lưng
+ Nâng và hạ phần gối
+ Điều chỉnh độ cao và thấp
+ Vị trí Trendelenburg/ Antitrendelenburg
+ Vị trí ngồi (Cadiac chair/ Ghế tim mạch)
- Khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện
- Có khả năng nâng/ hạ độc lập từng phần
- Tấm đầu giường và cuối giường: Có thể tháo rời
- Có bảng điều khiển cho y tế ở cả hai bên lan can
- Bề mặt giường cho phép chụp X-ray
- Giường có 4 bánh xe, có hệ thống khoá trung tâm
- Có ≥ 02 cọc truyền với 4 vị trí cắm
- Có móc treo túi nước tiểu
- Có chức năng đưa giường về vị trí làm CPR: Bằng tay và bằng điện
- Giường có chỉ báo góc
- Có các bánh xe chống va đập đặt tại các góc của giường
- Đệm được bọc chống thấm
- Có pin sạc dự phòng khi mất điện
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước tổng thể giường:
+ Chiều dài: ≥ 2190 mm
+ Chiều rộng: ≥ 995 mm
- Điều chỉnh độ cao:
+ Độ cao tối thiểu: ≤ 580 mm
+ Độ cao tối đa: ≥ 725 mm
- Điều chỉnh khớp gối/đùi: Từ 0 đến 35° ± 10°
- Điều chỉnh phần tựa lưng: Từ 0 đến ≥ 65°
- Góc Trendelenburg/ Reverse: 12°/12°, sai số ± ≤ 3°
- Tải trọng giường tối đa: ≥ 250kg
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp.
6 | Máy khử khuẩn không khí phòng mổ |  | Máy | 2
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001
Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%; 50Hz
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7/EU
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy khử khuẩn và làm sạch không khí kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Máy khử khuẩn phù hợp sử dụng trong bệnh viện
- Chức năng: Lọc khử khuẩn không khí
- Máy có bánh xe di chuyển
- Kết cấu vỏ: Composite/ nhôm hoặc tốt hơn
- Lắp đặt và khử khuẩn hiệu quả trong điều kiện diện tích phòng: ≥ 40 m2
- Công suất làm sạch: ≥ 170 m3
- Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 260 W
- Hiệu quả làm sạch: > 99%
- Khả năng lọc: < 0.1 micron
- Độ ồn: ≤ 56 dB
- Kích thước: ≤ (60 x 170 x 60) cm
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
7 | Máy theo dõi bệnh nhân |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn điện: 100 - 220V ±10%, 50/60Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70 %
Xuất xứ: G7 hoặc EU
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 7 thông số, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ trong đó đã bao gồm:
Máy chính: 01 chiếc
Dây điện cực tim kèm cáp điện tim : 01 bộ
Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn : 01 bộ
Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ
Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ
Bộ phụ kiện đo huyết áp IBP (mua trong nước): 01 bộ
Module và bộ phụ kiện đo PiCCO : 01 bộ
Xe đẩy (mua trong nước): 01 cái
Tài liệu hưỡng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng kỹ thuật:
Máy theo dõi được tối thiểu các thông số: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, Nhiệt độ, IBP, cung lượng tim liên tục
Máy thiết kế dạng khối Module
Máy có thể nâng cấp kết nối với thiết bị bên thứ 3
Có thể hiển thị ≥ 6 dạng sóng
Thời gian lưu trữ dữ liệu bệnh nhân dưới dạng khuynh hướng hoặc dạng sóng trong: ≥ 48 giờ
Thiết bị có khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu: Sự kiện cảnh báo/ quãng loạn nhịp/hình ảnh chụp màn hình
Có chức năng phát hiện loạn nhịp và phân tích đoạn ST
Hiển thị
Màn hình màu LCD hoặc tương đương
Kích thước màn hình: ≥ 12 inch
Độ phân giải màn hình: ≥ (1024x768) pixels
Có màu cài đặt hiển thị dạng sóng và số
Các cổng giao tiếp:
Có tối thiểu một trong những cổng giao tiếp tiêu chuẩn: USB, HDMI, LAN…
Máy có thể kết nối với bệnh án điện tử
Tiêu chuẩn an toàn:
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60601 hoặc tương đương
Thông số đo điện tim (ECG)
- Số lượng điện cực: ≥ 3 điện cực
- Hiển thị và chẩn đoán được ≥ 12 đạo trình điện tim
- Dải động đầu vào: khoảng ± 5mV
- Phát hiện được ≥ 20 loại loạn nhịp
- Dải phân tích ST: Từ ≤ -9 mm đến ≥ +9 mm
- Băng thông:
+ Chẩn đoán: Từ ≤ 0.05 Hz đến ≥ 145 Hz
+ Theo dõi: Từ ≤ 0.5 Hz đến ≥ 30 Hz
- Dải đo nhịp tim:
+ Người lớn/trẻ em: Từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút
- Loại bỏ xung máy tạo nhịp với biên độ từ ± ≤ 2 đến ± ≥ 700mV
- Tốc độ quét, tối thiểu gồm có: 12.5, 25 hoặc 50 mm/s
Thông số nhịp thở
- Phương pháp đo: Trở kháng hoặc tương đương
- Dải đo: ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút
- Độ chính xác: ± ≤3 nhịp/phút
Có cài đặt, điều chỉnh báo động ngưng thở
Thông số đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2)
- Dải đo: từ 1 đến 100%
- Độ chính xác: ± ≤ 3%
- Dải đo và hiển thị nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/ phút
Thông số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP)
- Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương
- Phương thức đo, tối thiểu gồm: Tự động, thủ công
- Thời gian đo tối đa:
+ Người lớn/ trẻ em: ≤ 180 giây
- Giá trị áp suất tối đa:
+ Người lớn: ≥ 270 mmHg
+ Trẻ em: ≥ 180 mmHg
+ Trẻ sơ sinh: ≥ 130 mmHg
Thông số nhiệt độ
- Số cổng đo nhiệt độ: ≥ 1
- Dải đo: ≤ 10°C đến ≥ 45°C
- Độ chính xác: ± ≤ 0.1°C
- Độ phân giải: ≤ 0.1°C
- Có thể đo nhiệt độ qua da, trực tràng, tai của bệnh nhân
Thông số IBP
- Có khả năng nâng cấp đo tối đa ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn thông qua khối đo huyết động
- Có khả năng hiển thị giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) / đánh giá biên thiên áp lực tâm thu để đánh giá đáp ứng dịch cho bệnh nhân
- Dải đo: Từ ≤ – 30 mmHg đến ≥ 320 mmHg
- Độ chính xác: ± ≤ 2mmHg hoặc ≤ ±4%
- Dải đo nhịp mạch IBP: từ ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút
- Dải cân bằng điểm không: ≤ ± 200 mmHg
Thông số cung lượng tim liên tục
Đo cung lượng tim sử dụng phương pháp hòa loãng nhiệt
Đo được các thông số tối thiểu như: cung lượng tim liên tục, chỉ số tim liên tục, thể tích tống máu, thể tích nhát bóp, thể tích máu trong lồng ngực, sức cản mạch hệ thống, lượng dịch phổi ngoài mạch
Có thể đo và hiển thị giá trị biến thiên áp lực động mạch xâm lấn hoặc giá trị đo áp lực mao mạch phổi bít
Dải đo cung lượng tim hoặc cung lượng tim liên tục: ≤ 0.25 lít/phút đến ≥ 25 lít/phút
Pin
Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ
Xe đẩy:
Vật liệu bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc tương đương
Có tối thiểu 5 bánh xe, có khóa bánh
Có giỏ đựng phụ kiện
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
8 | Máy đo sàng lọc âm ốc tai |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Chất lượng máy: Mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn điện: 100 - 220V ±10%, 50/60Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70 %
Yêu cầu xuất xứ: G7 hoặc EU
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ đầu đo âm ốc tai: 01 bộ
Bộ đầu đo điện cực chẩn đoán điện thính giác thân não (ABR): 01 bộ
Cáp điện cực: 01 bộ
Miếng dán điện cực: 25 cái
Bộ chụp tai (cốc tai) đo điện thính giác thân não: 01 bộ
Gel bôi da: 01 lọ
Bông gòn: 01 túi
Khoang kiểm tra đầu dò: 01 chiếc
Đầu kết nối mút tai: 05 chiếc
Hộp đầu mút tai: 01 hộp
Sạc pin: 01 bộ
Cáp kết nối tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ nguồn: 01 chiếc
Túi/hộp đựng máy: 01 cái
Máy in tích hợp máy chính hoặc máy in kết quả: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính:
Máy sử dụng đo thính lực được cho trẻ sơ sinh
Phép đo tích hợp trên máy, có tối thiểu các phép đo: DPOAE, TEOAE, ABR
Lưu trữ: ≥ 1000 bài kiểm tra hoặc ≥ 1GB
Màn hình: + Màn hình cảm ứng hoặc LCD màu hoặc tương đương + Độ phân giải: ≥ (320 x 240) pixels
Nguồn: Pin sạc ≥ 1000mAh
Thông số kỹ thuật:
TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions):
- Dải tần số: ≥ 1 kHz đến ≤ 4 kHz
- Mức kích thích: có thể điều chỉnh được trong khoảng ≥ 60 dBSPLpe đến ≤ 84 dBSPLpe
- Tỷ lệ tín hiệu đạt: ≥ 6 dB
DPOAE (Distortion Product Otoacoustic Emissions):
- Dải tần số: ≥ 1 kHz đến ≤ 8 kHz
- Mức kích thích: trong khoảng 60/50 đến 70/70 (dBSPL)
Chức năng đo ABR - Đáp ứng thân não thính giác:
Mức kích thích ABR: ≤ 35 dBHL đến ≥ 45 dBHL
Tỷ lệ lặp lại kích thích: trong khoảng ≥ 50Hz đến ≤ 93 Hz
Loại kích thích: Click hoặc Chirp
Bộ khuếch đại CMRR: ≥ 60 dB ở 100Hz
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
9 | Hệ thống cắt và hàn túi tự động |  | HT | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001
Nguồn điện cung cấp: 100-240V; 50/60Hz
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Giá đỡ và rãnh đón túi đã cắt, hàn: 01 bộ
Băng chuyền: 01 bộ
Cuộn túi ép: 01 cuộn
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Có thể cắt và hàn được các loại túi ép dẹt, ép phồng, túi Tyvek được làm từ chất liệu giấy/ nhựa
Đáp ứng tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: - ISO 11607 - ISO/TS 16775
Cấu tạo máy
Vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương
Kích thước máy: khoảng 740 × 355 × 240 mm (Sai số cho phép 10% mỗi cạnh)
Hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển vi xử lý
Có chức năng kiểm tra chất lượng đường hàn
Có chế độ lựa chọn ngôn ngữ, tối thiểu có tiếng Anh
Có tối thiểu 3 chế độ xử lý: Tạo túi tự động, hàn túi, cắt túi
Có bộ đếm số lượng túi và phát ra cảnh báo
Có chế độ tự kiểm soát và giám sát các thông số chu trình (nhiệt độ, áp suất tiếp xúc và tốc độ hàn)
Hệ thống cảnh báo và tự dừng máy trong trường hợp các thông số trong chu trình vượt quá giới hạn cho phép
Có thể tích hợp lưu trữ dữ liệu bên ngoài
Hiển thị thông tin bằng màn hình LCD
Có công tắc chân
Có thể kết nối với máy in nhãn
Tự cập nhật ngày giờ cả khi tắt thiết bị
Có cổng kết nối: RS232, USB, Ethernet
Các chức năng bảo vệ an toàn:
Tự động lưu: Các cài đặt tham số vẫn được duy trì ngay cả sau khi mất điện.
Có chế độ bảo vệ thiết bị
Bảo vệ nhận dạng bằng mật khẩu
Có chức năng bảo vệ quá nhiệt
Có tính năng hiệu chuẩn nhiệt độ hàn, áp suất hàn, tốc độ
Thông số kỹ thuật
Công suất hàn: ≥ 13 chu trình/ phút
Năng suất: ≥ 4700 túi/giờ
Số lượng mẻ có thể điều chỉnh: từ 1 đến ≥ 1000 túi
Độ dài túi cắt: từ ≤ 100 đến ≥ 1000 mm
Chiều rộng của đường hàn: khoảng 12 mm
Khoảng cách giữa các dụng cụ: 30 mm
Chiều dài của đường hàn: khoảng 420 mm
Công suất tiêu thụ: ≤ 221 W
Thời gian hàn: từ ≤ 0.5 đến ≥ 10 giây
Nhiệt độ hàn tối đa: ≥ 200°C
Sai số nhiệt độ hàn cho phép: ± 2°C đến ± 5°C có thể điều chỉnh
Hệ số tản nhiệt: ≥ 0,1 KJ/s
Độ ồn: < 70 dB
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
10 | Tủ bảo quản hồng cầu |  | Cái | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn cung cấp: 100 - 240V, 50Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60 %
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Tủ bảo quản hồng cầu (≥ 600 lít), kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm
Thân tủ chính: 01 cái
Khay/ kệ chứa mẫu: ≥ 05 cái
Khóa tủ: 01 bộ
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hưỡng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dung tích tủ: ≥ 620 lít
Sức chứa túi máu (túi máu 450ml): ≥ 336 túi
Vật liệu cấu tạo tủ: Thép sơn tĩnh điện hoặc phủ sơn epoxy hoặc tốt hơn
Điều khiển bằng vi xử lý
Màn hình hiển thị LED hoặc tương đương
Có đèn chiếu sáng bên trong tủ
Cửa thiết kế ≥ 02 lớp kính
Cách nhiệt tủ bằng vật liệu Polyurethane foam hoặc tương đương
Cửa có khóa cơ hoặc khóa điện
Nhiệt độ hoạt động của tủ: khoảng 4°C (± ≤ 1.5°C)
Bước nhảy nhiệt độ: ± ≤ 1°C
Môi chất làm lạnh: R290 hoặc R404A hoặc R-134A hoặc tương đương
Kiểu làm lạnh cưỡng bức hoặc tương đương
Tủ có chức năng rã đông, không đóng tuyết bên trong tủ
Có các cổng kết nối thiết bị theo tiêu chuẩn
Giám sát liên tục theo dõi nhật ký nhiệt độ dạng đồng hồ cơ hoặc điện tử
Tủ có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh. Các lỗi cảnh báo tối thiểu gồm:
- Cảnh báo nhiệt độ cao/thấp
- Mất nguồn
- Cảnh báo cửa mở
Tủ có thiết kế bánh xe để tiện di chuyển
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
11 | Máy bơm kênh nước phụ (dùng trong nội soi tiêu hóa) |  | Cái | 2
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Nguồn cung cấp: 100–240 VAC, 50/60 Hz
Điều kiện môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70 %
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy bơm tưới rửa (cho kênh nước phụ) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm:
Máy chính: 01 cái
Ống nối kênh dụng cụ: 01 cái
Bình nước: 01 cái
Bàn đạp chân: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng kỹ thuật
Mục đích sử dụng: Bơm kênh nước phụ dùng cho nội soi tiêu hóa
Thiết kế bơm nhu động
Có thể dùng để bơm chất lỏng cho cả kênh dụng cụ và kênh nước phụ
Lưu lượng bơm có thể điều chỉnh
Cơ chế điều khiển tối thiểu gồm: Nút xoay, bàn đạp chân
Thông số kỹ thuật
Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: ≥ 650ml/ phút
Tốc độ bơm tối đa cho kênh nước phụ: ≥ 190ml/ phút
Dung tích bình chứa nước: ≥ 1000 mL
An toàn vận hành: Tự ngắt nếu nắp đầu bơm mở
Có thể hoạt động tương thích với hệ thống nội soi của hãng sản xuất FUJIFILM hiện có tại Bệnh viện
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
12 | Máy bơm CO2 (dùng trong nội soi tiêu hóa) |  | Cái | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn cung cấp: 100-240VAC±10%, 50/60Hz
Điều kiện hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 85%
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy bơm khí CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm:
Máy chính: 01 bộ
Dây nối khí: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ thống bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hoá
Số mức lưu lượng CO2: ≥ 2 mức
Tự động giới hạn áp suất đầu ra ≤ 12 psi để đảm bảo an toàn
Máy bơm CO2: Tích hợp với các dây nội soi kênh nước phụ hiện có của bệnh viện Fujifilm EP6000 và Pentax EPK5500
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
13 | Máy theo dõi khí mê |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn điện: 100 - 220V ±10%, 50/60Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70 %
Yêu cầu xuất xứ: Không yêu cầu
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy theo dõi độ mê BIS và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, tối thiểu bao gồm:
Máy chính: 01 bộ
Bộ xử lý tín hiệu: 01 bộ
Bộ cáp nối bệnh nhân: 01 bộ
Dây nguồn: 01 cái
Cảm biến đo độ mê sâu dùng cho người lớn: ≥ 10 cái
Cảm biến đo độ mê sâu dùng cho trẻ em: ≥ 10 cái
Xe đẩy máy: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng chung:
Có chỉ số để đánh giá độ sâu gây mê bằng phương pháp phân tích điện não đồ EEG
Số kênh đo EEG: ≥ 4 kênh
Có khả năng đo chỉ số riêng từng bán cầu não hoặc cả hai bên cùng lúc riêng biệt
Có cổng kết nối USB có khả năng xuất dữ liệu
Có cổng kết nối RS232 hoặc tương đương
Thời gian hoạt động của Pin ≥ 45 phút.
Màn hình hiển thị:
Màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 10 inch
Có hiển thị sóng EEG
Có hiển thị tín hiệu EMG
Đặc điểm kỹ thuật của EEG:
Có khả năng lọc bỏ nhiễu tự động.
Tốc độ quét EEG: ≥ 25 mm/giây.
Có các thông số tính toán, tối thiểu gồm: chỉ số đo độ mê, Chỉ số chặn (Suppression Ratio - SR), độ nhiễu ARTF, mật độ quang phổ DSA, phát hiện tín hiệu nhiễu ồn (EMG), chất lượng tín hiệu
Có chế độ cảnh báo bằng hình ảnh, âm thanh
Dải đo độ mê sâu: Từ 0 đến ≥ 100.
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
14 | Máy Plasma |  | Máy | 1
YÊU CẦU CHUNG:
Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Nguồn điện: 100 - 240V ±10%, 50Hz
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70 %
Yêu cầu xuất xứ: G7
YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP
Máy Plasma kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:
Máy chính dạng xe đẩy : 01 cái
Trục khuỷu (giá đỡ) kèm đầu điều trị: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh (đối với thiết bị nhập khẩu) + tiếng Việt: 01 bộ
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Ứng dụng điều trị, tối thiểu gồm: Các vết thương, bỏng/loét, viêm/nhiễm khuẩn, tái tạo mô
Sử dụng công nghệ plasma lạnh để điều trị, làm lành các vết thương
Công suất đầu ra: ≥ 75W
Áp suất dòng khí (hoặc lưu lượng khí) tối đa: ≥ 0,8 bar hoặc dùng khí môi trường
Độ dài tia Plasma: ≥ 8 mm
Màn hình màu cảm ứng hoặc LCD/LED hiển thị các thông số
Dung tích bình khí: ≥ 8 lít
Loại khí sử dụng: Argon hoặc Helium hoặc hỗn hợp cả hai loại khí
Kích thước vùng điều trị plasma: ≥ 5 cm²
Có nút dừng khẩn cấp
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
CÁC BỘ DỤNG CỤ
YÊU CẦU CHUNG:
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau Đồng bộ chính hãng. Xuất xứ G7
Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485
Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) hoặc tương đương.
Nhiệt độ tiệt trùng: theo tiêu chuẩn tiệt trùng đối với dụng cụ phẫu thuật
Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương
Sai số kích thước cho phép tối đa: ≤5%
YÊU CẦU KHÁC:
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng
Có tài liệu, chỉ dẫn chi tiết về sử dụng, bảo quản và tiệt trùng dụng cụ theo quy định của hãng sản xuất
Nhà thầu là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp
15 | Bộ dụng cụ phẫu tích |  | Bộ | 1
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DỤNG CỤ PT BÀN TAY, Gồm:
1 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 85mm, cao 40mm-50mm, dung tích 150ml-175ml | JG522R | Cái | 4
2 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 125mm | BB073R | Cái | 4
3 | Nhíp mô Semken, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài khoảng từ 145mm - 150mm | BD667R | Cái | 8
4 | Nhíp phẫu tích Gerald, mảnh, cong, ngàm có khía, dài khoảng từ 175mm - 180mm | BD229R | Cái | 4
5 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù, dài khoảng từ 110mm - 115mm | BC411R | Cái | 8
6 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài khoảng từ 150mm - 160mm | BM235R | Cái | 4
7 | Kẹp mang kim Hegar, cán vàng, thẳng, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BM066R | Cái | 4
8 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | BC263R | Cái | 4
9 | Kéo phẫu tích, cong, cán vàng, mũi tù/tù, dài khoảng từ 115mm - 120mm | BC257R | Cái | 4
10 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi nhọn/tù, dài khoảng từ 140mm - 145mm | BC424R | Cái | 4
11 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | BF432R | Cái | 20
12 | Kẹp động mạch Crile, cong, dài 140mm | BH145R | Cái | 20
13 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125mm | BH111R | Cái | 20
14 | Kẹp bông băng Gross, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài dài 200mm | BF046R | Cái | 4
15 | Banh vết thương Crile, hai đầu, dài khoảng từ 110mm - 115mm, kích thước 11x4 / 19x6 mm | BT012R | Cái | 8
16 | Banh vết thương Farabeuf, dài 150mm ( tối thiểu 1 bộ gồm 2 chiếc kích cỡ khác nhau) | BT021R | Bộ | 8
17 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 180mm | BF112R | Cái | 4
18 | Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng (4x5), dài khoảng từ 125mm - 130mm | EA012R | Cái | 4
19 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/2, kích thước 310 x 280 x 110 mm, gồm nắp, đáy, và đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK340 | Cái | 4
DỤNG CỤ PT THOÁT VỊ
20 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 250ml-400ml | JG523R | Cái | 8
21 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | JG506R | Cái | 4
22 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 125mm | BB073R | Cái | 4
23 | Kẹp không chấn thương hoặc nhíp phẫu tích De Bakey, thẳng, ngàm có răng, dài khoảng từ 150mm - 160mm, ngàm rộng 1,5mm | FB411R | Cái | 8
24 | Nhíp mô hoặc nhíp phẫu tích, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | BD560R | Cái | 8
25 | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 160mm | BD029R | Cái | 8
26 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài khoảng từ 150mm - 160mm | BM235R | Cái | 4
27 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BM236R | Cái | 4
28 | Kéo phẫu thuật Mayo, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 190mm | BC563R | Cái | 4
29 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, cán vàng, dài 180mm | BC263R | Cái | 4
30 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài khoảng từ 140mm - 145mm | BC554R | Cái | 4
31 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | BF432R | Cái | 16
32 | Kẹp động mạch Crile-Rankin, cong, dài 160mm | BH167R | Cái | 20
33 | Kẹp động mạch Crile, cong, dài 140mm | BH145R | Cái | 20
34 | Kẹp bông băng Gross, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 200mm | BF046R | Cái | 4
35 | Banh vết thương Farabeuf, dài 150mm ( tối thiểu 1 bộ gồm 2 chiếc kích cỡ khác nhau) | BT021R | Bộ | 8
36 | Kẹp gắp bông băng Forster-Ballenger, thẳng, dài 180mm | BF112R | Cái | 4
37 | Kẹp ruột Allis-Thoms hoặc Thoms-Allis, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm | EA020R | Cái | 4
38 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/2, kích thước 310 x 280 x 110 mm, gồm nắp, đáy, và đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK341 | Cái | 4
BỘ DỤNG CỤ PT NỘI SOI
39 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 250ml-400ml | JG523R | Cái | 5
40 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 125mm | BB073R | Cái | 5
41 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | BD560R | Cái | 10
42 | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 160mm | BD029R | Cái | 5
43 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài khoảng từ 150mm - 160mm | BM235R | Cái | 5
44 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, cán vàng, mũi tù/tù, dài 180mm | BC263R | Cái | 5
45 | Kéo phẫu thuật, cong, mũi nhọn/tù, dài khoảng từ 140mm - 145mm | BC424R | Cái | 5
46 | Kẹp săng Backhaus, dài khoảng từ 110mm - 115mm | BF432R | Cái | 25
47 | Kẹp động mạch Crile-Rankin, cong, dài 160mm | BH167R | Cái | 15
48 | Kẹp động mạch Crile, cong, dài 140mm | BH145R | Cái | 15
49 | Kẹp bông băng Gross, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 200mm | BF046R | Cái | 5
50 | Banh vết thương Farabeuf, dài khoảng từ 115mm - 125mm ( tối thiểu 1 bộ gồm 2 chiếc kích cỡ khác nhau) | BT020R | Bộ | 10
51 | Kẹp ruột Allis-Thoms hoặc Thoms-Allis, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm | EA020R | Cái | 5
52 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/2, kích thước 310 x 280 x 110 mm, gồm nắp, đáy, và đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK340 | Cái | 5
16 | Bộ dụng cụ mạch máu |  | bộ | 1
1 | Kẹp không chấn thương De Bakey, thẳng, ngàm có răng, dài khoảng từ 150mm - 160mm, ngàm rộng 1,5mm | FB411R | Cái | 2
2 | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 160mm | BD029R | Cái | 2
3 | Nhíp mô/ nhíp phẫu tích, ngàm có răng 1x2, dài 160mm | BD559R | Cái | 1
4 | Nhíp vi phẫu, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 130mm | BD304R | Cái | 1
5 | Kẹp phẫu tích De Bakey, thẳng, ngàm có răng, dài khoảng từ 150mm - 160mm, ngàm rộng khoảng từ 1mm - 1,2mm | FC411R | Cái | 1
6 | Kẹp phẫu tích MC Indoe, dài 150mm | BD236R | Cái | 1
7 | Nhíp mô Semken, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 125mm | BD665R | Cái | 1
8 | Nhíp vi phẫu/ nhíp phẫu tích thẳng, dài 145mm | BD305R | Cái | 1
9 | Nhíp phẫu tích Singley-Tuttle, thẳng, dài 230mm | BD801R | Cái | 1
10 | Nhíp mô/ nhíp phẫu tích, ngàm có răng (1x2), dài 200mm | BD541R | Cái | 1
11 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, cán vàng, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BM066R | Cái | 1
12 | Kẹp mang kim Ryder, cán vàng, dài khoảng từ 200mm - 210mm | BM057R | Cái | 1
13 | Kẹp xoắn chỉ thép, thẳng, cán vàng, khớp hộp, dài 200mm | BM112R | Cái | 1
14 | Kẹp mang kim Crile-Wood, thẳng, cán vàng, dài 200mm | BM019R | Cái | 1
15 | Kẹp mang kim Derf-Converse, cán vàng, dài khoảng từ 120mm - 130mm | BM011R | Cái | 1
16 | Kéo cắt chỉ , cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | BC296W | Cái | 1
17 | Kéo cắt chỉ TC, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | BC295W | Cái | 1
18 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài ≥ 170mm | BC557R | Cái | 1
19 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, cán vàng, dài 140mm - 145mm | BC259R | Cái | 1
20 | Kéo TC, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 110mm | BC211R | Cái | 1
21 | Kéo phẫu tích Stevens hoặc Metzenbaum, cong, dài ≥ 110mm | BC171R | Cái | 1
22 | Kéo phẫu thuật dạng mảnh, cán vàng, cong, dài khoảng từ 110mm -115 mm, lưỡi gợn sóng | BC257R | Cái | 1
23 | Kéo Stevens, cong, hai đầu tù, dài khoảng từ 110mm - 115 mm | BC011R | Cái | 1
24 | Banh tự giữ, kích thước lưỡi banh trong khoảng 20x30mm đến 30x45mm, độ mở tối đa ≥ 140mm | FC041A | Cái | 1
25 | Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù, dài 165mm | BV075R | Cái | 1
26 | Banh tự giữ Adson, ngàm 3x4 răng, dài khoảng từ 135mm - 140mm | BV085R | Cái | 1
27 | Banh tự giữ Adson, ngàm 3x4 răng, nhọn, cos khớp, dài ≥ 165mm | BV094R | Cái | 1
28 | Banh tự giữ Beckmann, có khớp, có khóa cài, ngàm có răng (4x4), dài 310 mm | BV271R | Cái | 1
29 | Kẹp mạch máu Crile, cong, dài 140mm | BH141R | Cái | 5
30 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, dài 125mm | BH111R | Cái | 5
31 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 125mm | BB073R | Cái | 1
32 | Banh vết thương Crile, hai đầu, dài 110mm, kích thước 11x4 / 19x6 mm | BT012R | Cái | 2
33 | Banh vết thương Farabeuf, dài khoảng từ 115mm - 125mm( Tối thiểu 1 bộ 2 chiếc cỡ khác nhau) | BT020R | Bộ | 2
34 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | BF432R | Cái | 6
35 | Kẹp ruột Allis-Thoms hoặc Thoms-Allis, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài 200mm | EA020R | Cái | 1
36 | Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng (4x5), dài khoảng từ 125mm - 130mm | EA012R | Cái | 1
37 | Kẹp phẫu tích Mixter, cong, dài 180mm | BJ012R | Cái | 1
38 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải hoặc cong, dài 130mm | BJ100R | Cái | 1
39 | Kẹp phẫu tích Gemini, cong, dài 180 mm : 1 Cái | BJ102R | Cái | 1
40 | Kẹp Bulldog Dieffenbach, thẳng, dài ≥ 35mm | FB328R | Cái | 2
41 | Kẹp Bulldog Dieffenbach, cong. dài ≥ 35mm | FB329R | Cái | 2
42 | Kẹp mạch máu, cong, ngàm có răng, dài khoảng từ 230mm - 254mm | FB501R | Cái | 2
43 | Clamp mạch máu, ngàm có răng không chấn thương, gập góc, dài ≥ 240 mm | FB507R | Cái | 1
44 | Clamp mạch máu, ngàm có răng không chấn thuơng, dài 170 mm | FB725R | Cái | 1
45 | Clamp mạch máu Cooley, ngàm có răng không chấn thương, gập góc, dài khoảng 120mm | FB704R | Cái | 1
46 | Dụng cụ róc xương Lambotte, cong, dài khoảng từ 210mm - 215mm, đầu rộng 10mm | FK356R | Cái | 1
47 | Dụng cụ róc xương, thẳng, đầu nhọn, dài khoảng từ 160mm - 170mm | FK308R | Cái | 1
48 | Dụng cụ róc màng xương Williger, cong, đầu nhọn, dài khoảng từ 130mm - 140 mm, lưỡi rộng khoảng từ 4.2 mm - 5.2mm | DO510R | Cái | 1
49 | Dụng cụ róc màng xương Williger, cong, đầu nhọn, dài 160 mm, lưỡi rộng 6 mm | FK300R | Cái | 1
50 | Ống hút Fergusson, chiều dài hoạt động ≥ 160mm, đường kính 2.50mm hoặc Charr 12 | GF372R | Cái | 1
51 | Dụng cụ cắt xương sườn, cho người lớn, dài 270mm | FB882R | Cái | 1
52 | Đè bụng/ruột Haberer, có thể uốn, dài khoảng từ 300mm - 305mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm | BT758R | Cái | 1
53 | Đè bụng/ruột có thể uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | BT761R | Cái | 1
54 | Banh má và mô mềm hoặc banh tổ chức, dài khoảng từ 210mm - 215mm, kích thước ≥ 40 x 11 mm | DO438R | Cái | 1
55 | Banh má và mô mềm hoặc banh tổ chức, dài khoảng từ 210mm - 215mm, kích thước ≥ 55 x 14 mm | DO439R | Cái | 1
56 | Banh tổ chức Sauerbruch, cán đặc, dài ≥ 225 mm, kích thước lưỡi banh ≥ 44 x 15 mm | BT351R | Cái | 1
57 | Banh tổ chức Sauerbruch, cán đặc, dài ≥ 225 mm, kích thước lưỡi banh ≥ 72 x 19 mm | BT353R | Cái | 1
58 | Banh tổ chức Hoesel hoặc banh bụng Tuffier, dài khoảng 215mm-250mm, kích thước lưỡi ≥ 64 x 58mm | BT461R | Cái | 1
59 | Banh âm đạo Doyen hoặc Kristeller, kích thước ≥ 55 x 30mm | EL631R | Cái | 1
60 | Cây luồn chỉ, cong trái, dành cho người thuận tay phải, dài ≥ 210mm | BM770R | Cái | 2
61 | Dụng cụ vén phổi Allison, dài 320mm, kích thước lưỡi ≥ 54mm | BT560R | Cái | 1
62 | Kẹp nâng tử cung Dartigues, thẳng, khớp vít, dài khoảng từ 255mm -270mm | EO407R | Cái | 1
63 | Kẹp bông băng, thẳng, dài 200mm | BF046R | Cái | 1
64 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước phù hợp để hấp dụng cụ, khay lưới tương thích với hộp hấp |  | Bộ | 1
17 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa |  | bộ | 1
1 | Vỏ trocar cỡ 3 - 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm | 30117G3 | Cái | 3
2 | Nòng trocar đầu sắc, cỡ 3 - 3.9 mm, chiều dài làm việc 5 cm | 30117PK | Cái | 3
3 | Van lá silicone cỡ 3.9 mm | 30117L1 | Cái | 3
4 | Nút cao su đầu trocar 3.9 mm, đóng gói 10 chiếc | 6127390-10 | Cái | 30
5 | Nắp van lá silicone, đóng gói 10 chiếc | 7720590-10 | Cái | 30
6 | Tay cầm phẫu thuật nội soi, bằng nhựa, không khóa | 33121 | Cái | 3
7 | Tay cầm Clickline, bằng nhựa, có khóa | 33122 | Cái | 3
8 | Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, có bọc cách điện, cỡ 3.5 mm, dài 20 cm | 31100 | Cái | 5
9 | Vỏ ngoài Clickline, cỡ 5mm | 33300 | Cái | 1
10 | Hàm forceps kẹp Clickline, hoạt động đơn, có mở lỗ, răng cưa nhỏ không gây tổn thương, cỡ 3.5 mm, chiều dài 20 cm | 31110ON | Cái | 1
11 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY, cỡ 3.5 mm, chiều dài 20 cm | 31110MD | Cái | 1
12 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cong gập phải,cỡ 3.5 mm, dài 20 cm | 31110R | Cái | 1
13 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline, cong gấp về bên phải | 33310R | Cái | 1
14 | Lưỡi kéo hoạt động kép, cong, đầu nhọn, có răng cưa, cỡ 3.5 mm, chiều dài 20 cm | 31110MW | Cái | 1
15 | Hàm forceps kẹp Clickline, phần hàm dụng cụ dài 10 mm, hoạt động đơn, có nhiều răng nhỏ. Cỡ 3.5 mm, chiều dài 20 cm | 31110ME | Cái | 1
16 | Điện cực phẫu tích và đốt cầm máu nội soi, đầu hình chữ L, cỡ 3.5mm | 26870UNS | Cái | 1
17 | Dây cáp cao tần đơn cực dài 300 cm | 26002M | Cái | 2
18 | Cáp cao tần lưỡng cực, chân cắm đôi cỡ 3.5-4 mm. | 62176L | Cái | 2
19 | Ống tưới hút miệng hút bên, cỡ 3 mm, dài 20 cm | 26167LHS | Cái | 1
20 | Tay cầm cho ống hút và tưới | 26167H | Cái | 1
21 | Tay cầm TAKE-APART, dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực | 26184HM | Cái | 1
22 | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực | 26184HSS | Cái | 1
23 | Hàm kẹp lưỡng cực | 26184HVS | Cái | 2
24 | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. đường kính 3-3.5 mm |  | Cái | 1
18 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não |  | bộ | 1
1 | Khớp nối thanh cố định dụng cụ với thành bên bàn mổ | FF280R | chiếc | 1
2 | Thanh nâng tay cố định dụng cụ phẫu thuật | FF285R | chiếc | 1
3 | Đầu nối với 1-5 tay giữ | FF282R | chiếc | 2
4 | Tay giữ dụng cụ phẫu thuật | FF270R | chiếc | 2
5 | Tay giữ hỗ trợ dùng cho vén não, tay cầm tròn, chiều dài hoạt động 5.5 mm (±0.1mm) | FF274R | chiếc | 2
6 | Vén não Heifetz, cán tròn, có thể uốn được, dài 155 mm (±5mm), lưỡi rộng 8 mm (±1mm), đường kính cán 3.5 mm (±0.1mm) | FF256R | chiếc | 2
7 | Vén não, cán tròn, uốn được, dài 200 mm (±10mm), lưỡi rộng 14 mm(±1mm), đường kính cán 3.5 mm (±0.1mm) | FF231R | chiếc | 2
8 | Vén não, linh động có thể uốn được, cỡ nhỏ (size S), hai đầu có kích thước 8/ 4mm (±1mm), màu đen, chiều dài 200mm (±10mm) | FF456B | chiếc | 1
9 | Vén não, linh động có thể uốn được, cỡ vừa (size M), hai đầu có kích thước 13/ 6mm (±1mm), màu đen, chiều dài 200mm (±10mm) | FF457B | chiếc | 1
10 | Vén não, linh động có thể uốn được, cỡ lớn (size L), hai đầu có kích thước 17/ 8mm (±1mm), màu đen, chiều dài 200mm (±10mm) | FF458B | chiếc | 1
11 | Dụng cụ đè/vén não, hai đầu, uốn được, dài 200 mm (±10mm), lưỡi rộng 6 mm (±1mm) | FF480R | chiếc | 2
12 | Dây cưa Gigli, rất mảnh, dài 400mm (±10mm) | FH414 | chiếc | 2
13 | Cán kéo dây cưa có móc Gigli | FH480R | chiếc | 2
14 | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại 1/1, kích thước 582 x 285 x 26 mm (±10mm) | JP001 | chiếc | 1
15 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, dạng không có lỗ thoát khí, cỡ 1/1, kích thước 587 x 279 x 125 mm (±10mm) | JK442 | chiếc | 1
16 | Màng lọc, dạng đĩa, có khả năng sử dụng tối thiếu 5000 lần | JP050 | chiếc | 2
17 | Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, chất liệu thép không gỉ, cỡ 1/1, loại có chân, kích thước 540 x 253 x 75 mm (±5mm) | JF223R | chiếc | 1
18 | Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, chất liệu thép không gỉ, cỡ 1/1, loại có chân, kích thước 540 x 253 x 55 mm (±5mm) | JF222R | chiếc | 1
19 | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, kích thước 534 x 247 mm (±5mm) | JF941 | chiếc | 2
20 | Kẹp gắp bông băng Foertster-Ballenger, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm (±10mm) | BF122R | chiếc | 1
21 | Kẹp săng Backhaus, dài 110 mm (±5mm) | BF432R | chiếc | 8
22 | Cán dao số 3, dài 120mm (±5mm) | BB073R | chiếc | 1
23 | Cán dao số 4, dài 135mm (±5mm) | BB084R | chiếc | 1
24 | Kéo Metzenbaum, cong, hai đầu tù, dài 180mm (±5mm) | BC606R | chiếc | 1
25 | Kéo Tonnis-Adson, cán vàng, cong, hai đầu tù dài 175 mm (±5mm) | BC273R | chiếc | 1
26 | Kéo Schmieden-Taylor, cong dạng chữ S, gập góc một bên, một đầu thăm, dài 160mm (±10mm) | BC660R | chiếc | 1
27 | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, thẳng, đầu nhọn/tù, dài 140mm (±5mm) | BC324R | chiếc | 1
28 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 170mm (±5mm) | BC557R | chiếc | 1
29 | Nhíp phẫu tích, cán vàng, thẳng, chiều dài tổng thể 145mm (±5mm) | BD154R | chiếc | 1
30 | Nhíp mô Waugh, thẳng, mảnh, ngàm có răng (1x2), dài 180mm (±5mm) | BD670R | chiếc | 1
31 | Nhíp mô Gillies, thẳng, mảnh, ngàm có răng (1x2), dài 150mm (±5mm) | BD660R | chiếc | 1
32 | Nhíp phẫu tích, cán vàng, thẳng, dài 180mm (±5mm) | BD156R | chiếc | 1
33 | Nhíp Grunwald hoặc tương đương, đầu thẳng, thân hình lưỡi lê, dài 200mm (±10mm), ngàm có khía | BD883R | chiếc | 1
34 | Nhíp mô, ngàm có răng (1x2), dài 145mm (±5mm) | BD557R | chiếc | 1
35 | Nhíp mô Gerald, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 180mm (±5mm) | BD662R | chiếc | 1
36 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito, cong, mảnh, dài 125 mm (±5mm) | BH111R | chiếc | 8
37 | Kẹp mạch máu Dandy, mảnh, cong về bên, đầu tù, dài 140 mm (±5mm) | BH139R | chiếc | 10
38 | Kẹp cầm máu Ochsner-Kocher, cong, ngàm có răng (1x2), dài 200 mm (±10mm) | BH647R | chiếc | 2
39 | Dụng cụ tháo/lắp kẹp cầm máu da đầu | FF003R | chiếc | 2
40 | Kẹp Raney đã tiệt trùng | FF015P | chiếc | 20
41 | Que thăm dò Jacobson, gập góc, đầu hình tròn, dài 185mm (±5mm) | FD311R | chiếc | 1
42 | Dụng cụ phẫu tích thần kinh Davis, cong nhẹ, hai đầu tù, cán tròn, dài 245 mm (±10mm) | FF300R | chiếc | 1
43 | Nâng xương Freer, 2 đầu nhọn/tù, dài 180 mm (±5mm) | OL165R | chiếc | 1
44 | Dụng cụ nạo xương, dầu rộng 5.2mm, dài 175 mm (±5mm) | FK633NR | chiếc | 1
45 | Dụng cụ róc màng xương Adson, dài 170mm (±5mm), đầu lưỡi vuông, nhọn, kích thước đầu 8mm (±1mm) | FK306R | chiếc | 1
46 | Dụng cụ róc màng xương Adson, dài 170mm (±5mm), đầu lưỡi tròn, nhọn, kích thước đầu 7mm (±1mm) | FK308R | chiếc | 1
47 | Dụng cụ nậy xương Langenbeck, cong nhẹ, đầu tù, dài 195mm (±10mm), đầu rộng 8mm (±1mm) | FK130R | chiếc | 1
48 | Dụng cụ róc xương Langenbeck, thẳng, đầu nhọn, dài 190 mm (±10mm), đầu rộng 16 mm (±1mm) | FK360R | chiếc | 1
49 | Kìm gặm xương Olivecrona, cong, dài 200 mm (±10mm) | FO470R | chiếc | 1
50 | Tay khoan Hudson | FF056R | chiếc | 1
51 | Bộ phận kết nối dùng cho khoan Hudson | FF057R | chiếc | 1
52 | Mũi khoan Hudson, đường kính 9mm (±1mm) | FF061R | chiếc | 1
53 | Mũi khoan Hudson, đường kính 14mm (±1mm) | FF062R | chiếc | 1
54 | Mũi khoan Hudson, đường kính 16mm (±1mm) | FF063R | chiếc | 1
55 | Mũi khoan Hudson, đường kính 22mm (±1mm) | FF064R | chiếc | 1
56 | Cây dẫn De Martel, linh động, chiều dài 340 mm (±10mm), sử dụng để dẫn dây cưa sọ Gigli và Olivecrona | FF130R | chiếc | 1
57 | Banh Volkmann, 1 răng tù, dài 220mm (±10mm) | BT241R | chiếc | 1
58 | Banh tổ chức Volkmann, 4 răng hơi nhọn, dài 220 mm (±10mm) | BT260R | chiếc | 1
59 | Banh tự giữ Mollison, gập góc, 4x4 răng, nhọn, dài 150 mm (±5mm) | BV088R | chiếc | 1
60 | Banh tự giữ Anderson-Adson, 4x4 răng nhọn, có khóa cài, dài 200 mm (±10mm) | BV250R | chiếc | 1
61 | Dụng cụ móc màng não Frazier, nhọn, dài 130 mm (±5mm) | FF321R | chiếc | 2
62 | Dụng cụ móc vén Fisch, đầu sắc nhọn, gập góc 90°, cán tròn, dài 185 mm (±5mm) | FD376R | chiếc | 1
63 | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180 mm (±5mm), chiều rộng 2 đầu 7/ 9 mm (±1mm) | FF211R | chiếc | 1
64 | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180mm (±5mm), chiều rộng 2 đầu 11/ 13mm (±1mm) | FF212R | chiếc | 1
65 | Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 180 mm (±5mm), chiều rộng 2 đầu 17/ 20 mm (±2mm) | FF213R | chiếc | 1
66 | Ống hút Frazier (Fergusson), gập góc, đường kính 2,50mm (±0.2mm), chiều dài hoạt động 110 mm (±5mm) | GF352R | chiếc | 1
67 | Ống hút Frazier (Fergusson), gập góc, đường kính 4mm (±0.4mm), chiều dài hoạt động 110 mm (±5mm) | GF354R | chiếc | 1
68 | Kìm cắt sọ não Dahlgren, kèm 2 móc, dài 210 mm (±10mm) | FF113R | chiếc | 1
69 | Dẫn hướng khoan và bảo vệ màng cứng chiều dài ≥ 150mm | FF050R | chiếc | 1
70 | Kìm mang kim De Bakey, cán vàng, thẳng, dài 150mm (±5mm), dùng cho chỉ 4.0-6.0 | BM032R | chiếc | 1
71 | Kìm mang kim Hegar, cán vàng, thẳng, dài 180 mm(±5mm), dùng cho chỉ 0.6-4.0 | BM066R | chiếc | 1
72 | Khay đựng hình quả đậu, chiều dài 250mm (±5mm) | JG506R | chiếc | 1
73 | Bát tròn đựng bệnh phẩm, kích thước 85x40mm (±5mm), dung tích 0.16 lít | JG522R | chiếc | 1
19 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá |  | bộ | 1
1 | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 400ml - 700ml | JG523R | Cái | 4
2 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 135mm | BB073R | Cái | 4
3 | Nhíp Semken, mảnh, ngàm có răng 1x2, dài 125mm | BD665R | Cái | 8
4 | Nhíp mô Semken, ngàm có răng, dài ≥ 145mm | BD667R | Cái | 8
5 | Nhíp Waugh, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài ≥ 180mm | BD670R | Cái | 8
6 | Nhíp Waugh, mảnh, thẳng ngàm có răng 1x2, dài 300-305mm | BD679R | Cái | 4
7 | Kẹp không chấn thương De Bakey, thẳng, ngàm có răng, dài khoảng từ 150mm - 160mm, ngàm rộng 1.5mm | FB411R | Cái | 4
8 | Kẹp mang kim Crile-Wood, cán vàng, dài≥ 200mm | BM019R | Cái | 8
9 | Kẹp mang kim Crile-Wood, cán vàng, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BM017R | Cái | 4
10 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc Mayo-Hegar, cán vàng, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BM066R | Cái | 4
11 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | BC271R | Cái | 4
12 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | BC267R | Cái | 4
13 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | BC253R | Cái | 4
14 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | BC252R | Cái | 4
15 | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn, cong, mũi tù/tù, dài khoảng từ 175mm - 180mm | BC417R | Cái | 4
16 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | BF432R | Cái | 20
17 | Kẹp mạch máu Crile, cong, dài 140mm | BH141R | Cái | 20
18 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Overholt-Geissendoerfer, cong, dài 270mm | BJ032R | Cái | 8
19 | Kẹp mạch máu Heiss, mảnh, cong, dài 200mm | BH207R | Cái | 48
20 | Kẹp mạch máu Spencer-Wells, cong, dài 200mm | BH339R | Cái | 20
21 | Kẹp tử cung Heaney, cong, dài khoảng từ 200mm - 205mm | BJ520R | Cái | 4
22 | Kẹp bông băng Gross, cong, ngàm có khía, có khóa cài,dài 200mm | BF046R | Cái | 4
23 | Banh vết thương, hai đầu, dài khoảng từ 210mm - 220mm ( Tối thiểu 1 bộ có hai chiếc kích cỡ khác nhau) | BT041R | Bộ | 8
24 | Kẹp gắp bông băng Forster-Ballenger, thẳng, dài khoảng từ 245mm - 250mm | BF122R | Cái | 8
25 | Kẹp gắp bông băng Foerster, cong, dài khoảng từ 245mm - 250mm | BF123R | Cái | 8
26 | Kẹp ruột Allis-Thoms, thẳng, ngàm có răng (6x7), dài khoảng 200mm | EA020R | Cái | 8
27 | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | BT761R | Cái | 4
28 | Đè bụng/ruột Haberer, thon, có thể uốn, dài khoảng từ 300mm - 305mm, 2 lưỡi rộng 40 mm; 50 mm | BT758R | Cái | 8
29 | Banh vết thương Collin-Hartmann, hai đầu, dài khoảng từ 150mm - 160mm | BT001R | Cái | 8
30 | Banh xương sườn/xương úc Finochietto hoặc banh tự giữ Tuffier, độ dài má banh ≥ 110 mm, kích thước ≥ 42 x 45mm, độ mở tối đa ≥ 170 mm | FB804R | Cái | 4
31 | Khung banh bụng, kích thước ≥ 175 x 150 mm | BV814R | Cái | 4
32 | Kẹp gắp sỏi, cong, khớp vít, dài khoảng từ 190mm - 230mm | EF053R | Cái | 4
33 | Kẹp Desjardins, cong, dài khoảng từ 210mm - 230mm | EB008R | Cái | 4
34 | Kẹp gắp sỏi thận Randall, cong, dài khoảng từ 225mm - 230mm | EF051R | Cái | 4
35 | Kẹp gắp sỏi thận Randall, cong, dài khoảng từ 210mm - 225mm | EF052R | Cái | 4
36 | Kẹp gắp sỏi thận Randall, cong, dài khoảng từ 190mm - 225mm : 1 Cái | EF053R | Cái | 4
37 | Kẹp gắp sỏi thận Randall, dài 190mm | EF055R | Cái | 8
38 | Kẹp mạch máu, ngàm có răng De Bakey, không chấn thương,, dài khoảng từ 230mm - 254mm | EF056R | Cái | 4
39 | Kẹp mạch máu bán phần Satinsky, cong, ngàm có răng, dài khoảng từ 200mm - 220mm | FB501R | Cái | 4
40 | Kẹp ruột Kocher, cong, lưỡi mềm, dài khoảng từ 210mm - 220mm | FB500R | Cái | 8
41 | Kẹp ruột Doyen, cong, lưỡi mềm, dài khoảng từ 230mm - 240mm | EA141R | Cái | 8
42 | Kẹp ruột Doyen, thẳng, lưỡi mềm, dài khoảng từ 230mm - 240mm | EA131R | Cái | 4
43 | Kẹp ruột Kocher, thẳng, lưỡi mềm, dài khoảng từ 210mm - 220mm | EA130R | Cái | 4
44 | Kẹp phẫu tích, gập góc, dài khoảng từ 180mm - 185mm | EA140R | Cái | 4
45 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc, dài 230mm | BJ014R | Cái | 4
46 | Banh tổ chức Hoesel hoặc banh bụng Tuffier, dài khoảng 215mm-230mm, kích thước lưỡi ≥ 64 x 58mm | BJ104R | Cái | 8
47 | Banh âm đạo, kích thước ≥ 60 x 45mm | BT446R | Cái | 8 |  |  |  | EL631R | #REF! | 1 | 2
48 | Kẹp mạch máu không chấn thương, răng De Bakey, thẳng, dài ≥ 200mm | FB452R |  | 8
49 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước 600 x 285 x 135 mm, gồm nắp, đáy, và 02 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK442 | Cái | 4
20 | Bộ dụng cụ nội soi khớp gối |  | bộ | 1
1 | Ống soi dành khớp nhỏ (cổ tay, cổ chân) 70 độ | T2970 | Chiếc | 1
2 | Vỏ ống soi dùng với ống soi khớp nhỏ (mục 1) | T4032 | Chiếc | 1
3 | Ống soi dành cho khớp lớn ( gối, vai) 70 độ | UHD4700 | Chiếc | 1
4 | Vỏ ống soi dùng cho ống soi khớp lớn (mục 3) | UQL5532 | Chiếc | 1
5 | Pank cắt sụn chêm xuôi dòng, thẳng, dạng đầu to | C6855 | Chiếc | 1
6 | Pank cắt sụn chêm xuôi dòng, thẳng, dạng đầu nhỏ | C6858 | Chiếc | 1
7 | Pank cắt sụn chêm xuôi dòng, thẳng, dạng đầu nhỡ | C6806 | Chiếc | 1
8 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng trái, dạng đầu to | C6804 | Chiếc | 1
9 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng trái, dạng đầu nhỡ | C6868 | Chiếc | 1
10 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng trái,dạng đầu nhỏ | 2.1113 | Chiếc | 1
11 | Pank cắt sụn chêm ngược dòng, nghiêng trái | C6701 | Chiếc | 1
12 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng phải, dạng đầu to | C6805 | Chiếc | 1
13 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng phải, dạng đầu nhỡ | C6869 | Chiếc | 1
14 | Pank cắt sụn chêm, nghiêng phải, dạng đầu nhỏ | 2.1123 | Chiếc | 1
15 | Pank cắt sụn chêm ngược dòng, nghiêng phải | C6702 | Chiếc | 1
16 | Pank gắp phần mềm nội soi khớp | C6703 | Chiếc | 1
17 | Pank gắp chỉ nội soi khớp | 16.1018 | Chiếc | 1
18 | Móc khâu thẳng nội soi khớp | C6368 | Chiếc | 1
19 | Móc khâu cong trái nội soi khớp | C6367 | Chiếc | 1
20 | Móc khâu cong phải nội soi khớp | C6366 | Chiếc | 1
21 | Tay cầm móc chỉ | C6356 | Chiếc | 1
21 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống |  | bộ | 1
CHI TIẾT ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1 | Ống hút Fergusson, gập góc 90°, chiều dài hoạt động 110mm, đường kính 2.5mm hoặc charr 8 | GF352R | Cái | 1
2 | Ống hút Fergusson, gập góc 90°, chiều dài hoạt động 110mm, đường kính 4 mm hoặc charr 7 | GF354R | Cái | 1
3 | Ống hút Fergusson, gập góc 90°, chiều dài hoạt động 110mm, đường kính 5 mm hoặc charr 12 | GF355R | Cái | 1
4 | Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, cong, dài khoảng từ 180mm - 185mm | BH203R | Cái | 6
5 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, cán vàng, thẳng, dài ≥ 150mm | BM065R | Cái | 1
6 | Kẹp mang kim Sarot, thẳng, cán vàng, dài 260mm | BM023R | Cái | 1
7 | Nhíp phẫu tích, loại mảnh, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 200 mm | BD541R | Cái | 2
8 | Nhíp phẫu tích De Bakey, thẳng, có răng không chấn thương, dài 200 mm, ngàm rộng 2.8 mm | FB415R | Cái | 2
9 | Kẹp/Nhíp De Bakey, thẳng, ngàm có răng không chấn thương, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | FB404R | Cái | 2
10 | Nhíp Grunwald-Jansen hoặc tương đương, thân hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 200 mm | BD883R | Cái | 1
11 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài khoảng từ 245mm - 250mm | BF122R | Cái | 1
12 | Kẹp bông băng Gross, cong, ngàm có khía, có khóa cài, dài 200mm | BF046R | Cái | 1
13 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | BB077R | Cái | 1
14 | Cán dao số 3 L, dài 210 mm | BB075R | Cái | 1
15 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, cong lên 40° hoặc 130°, tháo rời được, dài 180mm, kích thước đầu/ ngàm rộng 2mm | FK901R | Cái | 1
16 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu chuẩn, dài 180 mm, ngàm quay lên 130° hoặc 40°, rộng 3 mm, độ mở 10 mm, có thể tháo rời được, có bộ phận đẩy mô | FK902R | Cái | 1
17 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, dài 180 mm, ngàm quay lên 130° hoặc 40°, rộng 4 mm, có thể tháo rời được, độ mở 10mm, có bộ phận đẩy mô | FK903R | Cái | 1
18 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison mạ đen, kiểu chuẩn, dài 180 mm, ngàm quay lên 130° hoặc 40°, rộng 2 mm, độ mở 10 mm, có thể tháo rời được | FK901B | Cái | 1
19 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, cong lên 40° hoặc 130°, tháo rời được, dài 180mm, kích thước đầu/ ngàm rộng 3mm | FK902B | Cái | 1
20 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, cong lên 40° hoặc 130°, tháo rời được, dài 180mm, kích thước đầu/ ngàm rộng 4mm | FK903B | Cái | 1
21 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong lên 30° hoặc 150°, ngàm có khía, dài 160mm, kích thước ngàm 3 x 12mm | FF543R | Cái | 1
22 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm trơn, cong lên 30° hoặc 150°, dài 155mm, ngàm rộng 3mm | FF843R | Cái | 1
23 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, dài khoảng từ 155mm - 160mm, ngàm rộng 3mm | FF833R | Cái | 1
24 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong xuống 30° hoặc 150°, dài khoảng từ 155mm - 160mm, ngàm rộng 3mm | FF853R | Cái | 1
25 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, ngàm cong lên 30° hoặc 150°, dài khoảng từ 155mm - 160mm, ngàm rộng 2mm | FF842R | Cái | 1
26 | Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, dài ≥ 155mm, ngàm rộng 2mm hoặc 3mm | FF832R | Cái | 1
27 | Nạo xương Adson, cong, đầu tù hoặc tròn, dài 170mm, đầu rộng 7mm | FK307R | Cái | 1
28 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, số 4, cong nhẹ, đầu tù, cán tròn, dài 205mm | FF294R | Cái | 1
29 | Dụng cụ bẩy xương Freer, hai đầu, nhọn/tù, dài khoảng từ 180mm - 185mm | OL165R | Cái | 1
30 | Dụng cụ nạo róc Killian, cong, hai đầu, nhọn/tù, khoảng từ 180mm - 185mm | OL170R | Cái | 1
31 | Thìa nạo xương Daubenspeck, dài 200mm, kích thước lưỡi/ đầu rộng 2.8mm | FK662R | Cái | 1
32 | Thìa nạo xương Lempert, dài khoảng từ 210mm - 215mm, kích thước/ đầu rộng 1.7mm hoặc 1.8mm | FK675R | Cái | 1
33 | Thìa nạo xương Volkmann hoặc Spratt, số 00, dài 170mm | FK632R | Cái | 1
34 | Thìa nạo xương Volkmann hoặc Spratt, số 0, dài 170mm | FK633R | Cái | 1
35 | Thìa nạo xương Daubenspeck hoặc Spratt, số 0, dài 200mm | FK665R | Cái | 1
36 | Dụng cụ vi phẫu thần kinh Pennybacker, cong nhẹ, hai đầu, dài khoảng 230mm | FF349R | Cái | 1
37 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Davis, cong nhẹ, hai đầu tù, cán tròn, dài 245mm | FF300R | Cái | 1
38 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield , số 1, cong nhẹ, hai đầu, nhọn/tù, dài 175mm | FF291R | Cái | 1
39 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, số 3, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 195mm | FF293R | Cái | 1
40 | Banh Norfolk and Norwich, 4 x 5 răng, tù, có khóa cài, dài 220mm | BV248R | Cái | 2
41 | Banh Jackson-Burrows, dài khoảng 185mm | BV993R | Cái | 2
42 | Banh vén rễ thần kinh Caspar, hình lưỡi lê, đầu tù, dài 240mm, ngàm rộng 6 mm | FF699R | Cái | 2
43 | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | BF432R | Cái | 5
44 | Kìm gặm xương Beyer, cong, hoạt động đôi, dài 180mm | FO514R | Cái | 1
45 | Kìm gặm xương Roettgen-Ruskin, cong, hoạt động đôi, dài 240mm | FO521R | Cái | 1
46 | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm, kích thước ngàm khoảng từ 40 - 41 x 11mm | BT359R | Cái | 1
47 | Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 215mm, kích thước ngàm 70 x 14mm | BT363R | Cái | 1
48 | Banh tổ chức Sauerbruch, cán đặc, dài 225mm, kích thước ngàm khoảng từ 45 x 15 mm đến 46 x 16mm | BT351R | Cái | 1
49 | Banh tổ chức Sauerbruch, cán đặc, dài 225mm, kích thước ngàm 72 x 19mm đến 75 x 20 mm | BT353R | Cái | 1
50 | Búa Cottle, dài 185-190mm, đường kính 30mm, nặng ≤ 240g | FL038R | Cái | 1
51 | Dụng cụ nâng xương/ bẩy xương Cobb, dài 280 mm, đầu rộng khoảng từ 13 mm - 32 mm | FK157R | Cái | 1
52 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 140mm | BC554R | Cái | 1
53 | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 140mm | BC544R | Cái | 1
54 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 180mm | BC606R | Cái | 1
55 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước 600 x 285 x 135 mm, gồm nắp, đáy, và 02 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt |  | Bộ | 1
22 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương |  | bộ | 1
Dụng cụ phẫu thuật xương 2
1 | Dụng cụ róc màng xương kích thước lưỡi hoặc đầu rộng 7 mm, dài khoảng từ 165mm - 175 mm | FK299R | Cái | 4
2 | Dụng cụ nâng xương, cong, dài ≥ 195 mm, đầu rộng ≥ 8 mm | OL157R | Cái | 8
3 | Thìa nạo xương Volkmann hoặc Williger, hai đầu, dài ≥ 130 mm | FK814R | Cái | 2
4 | Banh vết thương Ragnell, hai đầu, dài 15 cm, kích thước 5x3mm/14x6,3mm hoặc 6,3x3/16x3 mm | BT004R | Cái | 8
5 | Dụng cụ nậy xương rộng khoảng từ 43mm - 44 mm, dài khoảng 240 mm | FK174R | Cái | 6
6 | Dụng cụ nậy xương rộng khoảng từ 65mm - 70 mm, dài ≥ 255 mm | FK175R | Cái | 6
7 | Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte, ngàm có thể điều chỉnh, dạng có khóa, dài khoảng 255 mm | FO143R | Cái | 4
8 | Kẹp giữ xương Kern-Lane, dạng có khóa cài, dài 24 cm | FO158R | Cái | 8
9 | Búa dài 19cm, nặng 200-220g | DF114R | Cái | 2
10 | Banh vết thương Volkmann, 1 răng/ngạnh nhọn, dài ≥ 22cm | BT221R | Cái | 2
11 | Cây luồn chỉ, cho người thuận tay phải, đầu nhọn , cong trái, dài 210mm | BM770R | Cái | 2
12 | Dụng cụ mài/giũa xương, thẳng, dài từ ≥ 165 mm | OL401R | Cái | 2
13 | Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman(1 bộ gồm 2 cái) | BT470R | Bộ | 4
14 | Kìm gặm xương, gập góc bên dài khoảng từ 230 mm - 240 mm | FO530NR | Cái | 2
15 | Dụng cụ tùn xương Tamper, đường kính 5 mm, dài ≥ 160 mm | FL094R | Cái | 4
16 | Kìm giữ chỉ thép | DO872R | Cái | 2
17 | Kẹp mạch máu thẳng, ngàm có răng 1x2, dài khoảng 160 mm | BH176R | Cái | 4
18 | Kẹp săng, dài khoảng 130mm - 135mm | BF444R | Cái | 4
19 | Kìm cắt chỉ thép, dài ≥ 140 mm, dùng cắt chỉ cứng Ø ≥ 1 mm, chỉ mềm Ø ≥ 1.5 mm | DP530R | Cái | 2
20 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước 600 x 285 x 135 mm, gồm nắp, đáy, và 02 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK442 | Cái | 2
Dụng cụ phẫu thuật xương 3
21 | Kìm gặm xương, gập góc bên, hoạt động đôi, dài 230mm | FO522R | Cái | 2
22 | Kìm gặm xương, ngàm cong, dài ≥ 180 mm | FO515NR | Cái | 2
23 | Kìm gặm xương, ngàm cong, dài khoảng từ 220 mm - 240 mm | FO534NR | Cái | 2
24 | Kìm gắp chỉ thép, mũi bẹt, dài khoảng từ 170mm - 190mm | LX172R | Cái | 4
25 | Kìm kẹp chỉ thép mũi bẹt, cán vàng, dài khoảng từ 180 mm - 200mm | LX174R | Cái | 4
26 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước 600 x 285 x 135 mm, gồm nắp, đáy, và 02 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JK741 | Cái | 2
Dụng cụ phẫu thuật xương 4 + 5
27 | Đục/ róc xương Hibbs, thẳng, lưỡi vát hai bên, thẳng, dài 240-245mm, đầu rộng 6mm | MB675R | Cái | 3
28 | Dụng cụ bẩy xương Cottle, cong, dài ≥ 190mm, đầu rộng 8mm | OL157R | Cái | 3
29 | Dụng cụ bẩy xương, cong, hai đầu, nhọn/nhọn, dài khoảng 200mm-210mm | OL155R | Cái | 3
30 | Thìa nạo xương Volkmann, hai đầu, dài khoảng từ 130mm - 145mm | FK841R | Cái | 3
31 | Banh vết thương Parker-Langenbeck/ US-Army (tối thiểu 1 bộ 2 chiếc gồm 2 cỡ khác nhau) dài khoảng từ 210mm - 220mm | BT041R | Bộ | 6
32 | Banh vết thương Farabeuf (tối thiểu 1 bộ 2 chiếc gồm 2 cỡ khác nhau), dài 150mm | BT021R | Bộ | 6
33 | Dụng cụ nậy xương Hohmann, đầu/bản khoảng từ 18mm - 24mm, dài khoảng từ 240mm - 250mm | FK160R | Cái | 6
34 | Kìm giữ xương, có khóa, dài ≥ 170mm | FO124R | Cái | 12
35 | Búa Heath, đường kính Ø 40 mm, trọng lượng đầu búa ≤ 700g, dài khoảng từ 185 mm - 200 mm | FL068C | Cái | 3
36 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | BD560R | Cái | 6
37 | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía,dài 160mm | BD029R | Cái | 3
38 | Kìm mang kim Mayo-Hegar, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài ≥ 180 mm | BM249R | Cái | 3
39 | Kéo phẫu tích Mayo, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài khoảng từ 140 mm - 145 mm | BC554R | Cái | 3
40 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 190 mm | BC563R | Cái | 3
41 | Cán dao mổ, số 3, dài khoảng từ 120mm - 125mm | BB073R | Cái | 3
42 | Kìm gặm xương Stille-Ruskin, cong, dài khoảng từ 230mm - 240 mm | FO534R | Cái | 6
43 | Dụng cụ tùn xương Tamper, đường kính Ø 5 mm, dài ≥ 160 mm | FL094R | Cái | 3
44 | Kìm giữ chỉ thép, thẳng, dài khoảng từ 170mm - 175mm | LX170R | Cái | 3
45 | Kẹp mạch máu Ochsner-Kocher, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180 mm | BH644R | Cái | 9
46 | Kẹp săng Backhaus, dài khoảng 110mm | BF432R | Cái | 15
47 | Kẹp săng Backhaus, dài khoảng từ 130mm - 135mm | BF433R | Cái | 6
48 | Kẹp động mạch Crile-Rankin, cong, dài ≥ 160mm | BH167R | Cái | 9
49 | Kẹp bông băng Gross, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 200 mm | BF046R | Cái | 3
50 | Kìm cắt chỉ thép, cán vàng, dài khoảng từ 220mm - 235 mm, dùng cắt chỉ cứng tới Ø ≥ 2.2 mm, chỉ mềm tới Ø ≥ 3 mm | LX156R | Cái | 3
51 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật loại 1/1, kích thước 600 x 285 x 135 mm, gồm nắp, đáy, và 02 đĩa lọc không giới hạn số lần sử dụng, chất liệu PPSU, nắp màu vàng. Khay lưới tương thích với hộp hấp, kèm khóa hộp hấp tự động dựa trên cảm biến nhiệt | JP101 JK440 | Cái | 3
23 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu, gồm: |  | bộ | 1
1 | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 25 Fr., có 2 đường dịch với khóa LUER để tưới rửa liên tục. Bao gồm: Vỏ đặt và nòng trong | 27026ABK | Bộ | 1
2 | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 22 Fr., có 2 đường dịch với khóa LUER để tưới rửa liên tục. Bao gồm: Vỏ đặt và nòng trong | 27026BBK | Bộ | 1
3 | Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo bàng quang, cỡ 19 Fr., có 2 đường dịch với khóa LUER để tưới rửa liên tục. Bao gồm: Vỏ đặt và nòng trong | 27026DBK | Bộ | 1
4 | Bộ lệch hướng cơ học, có hai kênh dụng cụ có khóa, kèm theo thanh nố | 27026EF | Bộ | 1
5 | Forceps gắp giữ quang học, hàm hoạt động kép, dùng để gắp stent. | 27072FS | Cái | 1
6 | Forceps sinh thiết quang học MARBERGER, hàm hoạt động kép. Sử dụng với ống soi hướng nhìn 30 độ. | 27072BL | Cái | 1
7 | Forceps gắp dị vật, thân mềm, hàm hoạt động kép, cỡ 7Fr., chiều dài 40cm | 27175A | Cái | 2
8 | Xi lanh hút mảnh cắt REINER-ALEXANDER, dung tích 150 ml, có đi kèm với một khớp nối với vỏ đặt ống soi | 27218LO | Cái | 1
9 | Ống soi niệu quản cỡ 9,5 Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Đường kính ngoài nhỏ tối thiểu - Kênh dụng cụ to tối đa cho phép đưa đồng thời hai dụng cụ, hoặc 1 dụng cụ cỡ 5 Fr. - Hai kênh bên có thể tạo dòng tưới rửa liên tục. • Thông số kĩ thuật: - Thân ống cỡ 9.5 Fr., đầu ống cỡ 8 Fr. - Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm - Có kênh trung tâm cỡ 6 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5 Fr. | 27002LK | Bộ | 1
10 | Ống soi niệu quản cỡ 7 Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Đường kính ngoài nhỏ tối thiểu - Kênh dụng cụ cho phép đưa 1 dụng cụ cỡ 4 Fr. - Hai kênh bên có thể tạo dòng tưới rửa liên tục. • Thông số kĩ thuật: - Thân ống cỡ 7 Fr., đầu ống cỡ 6.5 Fr. - Hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm - Có kênh trung tâm cỡ 4.8 Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 4 Fr. | 27000LK | Cái | 1
11 | Adaptor chữ Y, có hai kênh thao tác. Một kênh thẳng và một kênh bên. | 27001GH | Cái | 1
24 | MÁY ĐIỆN CHÂM |  | Chiếc | 10
Yêu cầu chung
Chất lượng hàng hóa: Thiết bị mới 100%
Sản xuất từ năm: 2025 trở về sau
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Điện áp sử dụng: phù hợp với điện áp Việt Nam
Điều kiện môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường và địa lý của Việt Nam
Yêu cầu về cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc;
Adapter nguồn: 01 chiếc;
Dây cắm đứng: 01 sợi (kết hợp miếng dán)
Miếng dán màu trắng: 01 cặp
Dây châm cứu: 05 sợi ( kết hợp đầu kẹp)
Điện cực điện xung màu đen: 10 cái
Dây quấn: 1 cái
Bút dò huyệt: 01 cái
Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh:01 quyển.
Yêu cầu về tính năng kỹ thuật tối thiểu
Có chức năng hỗ trợ phát hiện huyệt
Có chức năng điều chỉnh tần số và cường độ
Sáu kênh đầu ra, kích thích ≥ 12 huyệt cùng lúc.
Cường độ xung điều chỉnh
Chọn dạng sóng ra bằng ≥ 5 nút
Tần số xung của sóng cơ bản là từ ( 1 ± 0.5 )Hz đến (100 ± 10 ) Hz và độ rộng của nó là ( 0,5± 0.15 ) ms
Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút ± 10%.
25 | Máy làm ẩm (máy thở) |  | Chiếc | 5
Sản xuất từ năm: 2025 trở về sau . Hàng mới 100% Phụ kiện đi kèm: Máy làm nóng khí thở vào Dây cảm biến đo nhiệt độ máy Dây đun nhiệt máy 2 nhánh F&P Máy làm ấm ẩm khí tự động khí thở vào, có màn hình theo dõi nhiệt độ, sử dụng với dây thở tích hợp điện trở nhiệt - Nhiệt độ và độ ẩm: điều chỉnh tự động qua 2 chế độ thở xâm lấn và không xâm lấn - Có màn hình hiển thị nhiệt độ - Độ ẩm: Chế độ thở xâm lấn > 33mg/L, Chế độ thở không xâm lấn > 10mg/L - Thời gian làm ấm: < 30 phút - Độ ồn: < 50dBA @ 1m - Điện áp: 230V/ 50-60Hz - Bao gồm: đầu dò đường thở, đầu dò bình làm ấm ẩm - Độ chính xác: +-0.3 độ C (trong khoảng 25-45 độ C) Dây đun nhiệt 2 nhánh - Dùng để đun nhiệt cho bộ dây thở 1 nhánh/2 nhánh - Chiều dài: ≥450mm (đoạn ngắn), ≥830mm (đoạn dài) - Có 2 chế độ: NIV và IV - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC hoặc tương đương
26 | Bộ hút dịch, đờm dùng hệ thống khí trung tâm |  | Bộ | 15
Bộ hút dịch cắm tường sử dụng khí trung tâm - Phạm vi điều chỉnh chân không : 0 - 760mmHg, - Bình chứa dịch có dung tích 2000ml: 02 chiếc - Có van On/Off và van chờ ở đầu vào, - Bình chứa dịch có chức năng chống tràn, bảo vệ chống tràn dịch vào máy, Áp suất chân không cao và bình trữ lớn - Kèm dây silicon 2m - Kèm giắc cắm nhanh tương thích: BS - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC hoặc tương đương
27 | Đầu dò kèm phần mềm siêu âm tim tích hợp được với máy Philip A30 |  | Bộ | 1
Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim: 01 chiếc + Phần mềm tim người lớn: 01 bộ Phù hợp với máy siêu âm tim A30 Phillips Dải tần số: ≤ 2 – ≥4 MHz - Số chấn tử: ≥80 chấn tử - Trường nhìn 2D : ≥90 độ - Khẩu độ quét: ≥ 20 mm - Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết - Ứng dụng: tim người lớn, tim nhi, doppler xuyên sọ, ổ bụng.
28 | Dây Cáp nối khí dung Aerogen cho máy thở GE R860 |  | Cái | 5
tương thích với máy thở GE R860
29 | Bình hút đờm |  | Cái | 10
- Bình chứa dịch có dung tích 2000ml - Bình chứa dịch có chức năng chống tràn, bảo vệ chống tràn dịch vào máy, Áp suất chân không cao - Kèm dây silicon 2m
30 | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm làm ẩm |  | Cái | 20
Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 Thông số kỹ thuật: Điều chỉnh lưu lượng thân được làm bằng hợp kim nhôm được a nốt hóa bề mặt bên ngoài. Phạm vi điều chỉnh lưu lượng oxy từ 0⁓15 Lít/phút Cột thang đo lưu lượng oxy dãi từ 0⁓15 lít/phút, quan sát bên trong bằng bi nẩy lên xuống, có độ chính xác cao Bình làm ẩm được làm từ nhựa Polycarbonate, bình làm ẩm chịu sự va đập và hấp tiệt trùng hơi ẩm dưới 121°C, kết hợp bộ lọc tạo hơi ẩm trong quá trình sử dụng Bình có vạch chỉ thị mức nước trong bình mức dưới thấp và mức trên cho phép trong phạm vi sử dụng. Bình làm ẩm dung tích 350ml tích hợp van an toàn chống quá áp. Điều chỉnh lưu lượng và bình làm ẩm gắn kết và tháo lắp nhanh với đầu khớp nối ren Tích hợp 1 đầu cắm nhanh chuẩn BS trên thân lưu lượng Đầu ra kết nối với dây thở kiểu đuôi chuột Tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC hoặc tương đương
31 | Đèn clar |  | Chiếc | 1
Cường độ sáng ≥ 30.000 lux Hoạt động ≥ 3 giờ, thời gian sạc nhanh từ 2-4 giờ. Có pin dự phòng.
32 | Bộ hút dịch áp lực thấp dùng khí hút trung tâm |  | Bộ | 3
Bộ hút dịch áp lực thấp cắm tường sử dụng khí trung tâm + Điều chỉnh lưu lượng hút áp lực thấp 0-30 cmH₂0: 01 cái + Dây silicon: 01 sợi + Bình chứa dịch ≥1L: 02 cái + Đầu cắm nhanh tương thích ổ khí BS: 01 cái + Xe đẩy bằng inox: 01 cái - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC hoặc tương đương
33 | Áo chì liền thân và cổ chì |  | cái | 20
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, CE, FDA Các vật liệu lõi: Không chì (LF) hoặc tương đương Độ cản xạ ≥ 0.5mm Pb Các cỡ: XS ~ 4XL Kèm theo Yếm che cổ bảo vệ tuyến giáp gốc, độ cản xạ ≥ 0.5mm Pb
Note on C1100: ADMIN: Cắt chỉ
Note on C1101: ADMIN: Kéo phẫu tích