## Sheet1
STT | Tên thiết bị | ĐVT | SL | Yêu cầu kỹ thuật
1 | Máy ly tâm (≥ 8 vị trí x15ml) | Máy | 1 | Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): G7 hoặc Châu Âu
Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau
Chất lượng mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C Độ ẩm tối đa: ≥ 80% (không ngưng tụ)
Yêu cầu cấu hình
Máy chính: 01 cái
Rotor góc: 01 cái
Đệm cho ống máu 15ml: 08 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
Có ≥ 2 giai đoạn tăng tốc và giảm tốc
Có tính năng tự động tắt máy khi mất cân bằng
Công suất ly tâm tối đa: ≥ 8 x 15 ml
­Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 3.000 vòng/phút
Lực ly tâm tối đa: ≥ 3.400 RCF
Thời gian cài đặt ly tâm: ≤ 1 phút - ≥ 99 phút
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
2 | Bàn sấy tiêu bản | Cái | 1 | Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): G7
Thiết bị sản xuất năm 2026 trở về sau
Chất lượng mới 100%
Đạt chất lượng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
Nguồn điện sử dụng 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C Độ ẩm tối đa: ≥ 80% (không ngưng tự)
Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ bao gồm tối thiểu:
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
Được sử dụng để sấy các lát cắt mẫu mô trong paraffin
Kích thước (Rộng x sâu x cao): ≤350 x 370 x 230 mm
Công suất sấy ≥ 28 lam/lần
Công suất gia nhiệt ≥ 200W
Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường đến ≥ 80°C
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
3 | Máy cắt lát vi thể | Máy | 1 | Yêu cầu chung
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485
Điều kiện môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường hoạt động ở Việt Nam
Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện chuẩn đồng bộ: 01 bộ
Giá kẹp lưỡi dao cắt: 01 bộ
Bộ kẹp mẫu vật tháo lắp nhanh: 1 bộ
Lưỡi dao cắt tiêu bản dùng 1 lần (50 cái/hộp): 01 hộp
Lam kính tích điện dương (72 cái/hộp): 02 hộp
Cassettes kẹp mẫu loại sinh thiết 4 ngăn (250 cái/hộp): 02 hộp
Paraffin tinh khiết (2.5kg/túi): 02 túi
Bể dàn tiêu bản: 01 chiếc
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật
- Có thể khoá tay quay ở bất kỳ vị trí nào
- Độ dày lát cắt điều chỉnh được: từ 0.5 µm đến 60 µm
- Bước vi chỉnh (bước tiến) 0.5 µm trong khoảng cắt: từ 0.5 µm đến 2µm
- Bước vi chỉnh (bước tiến) 1 µm trong khoảng cắt: từ 2 µm đến 10µm
- Bước vi chỉnh (bước tiến) 2 µm trong khoảng cắt: từ 10 µm đến 20µm
- Bước vi chỉnh (bước tiến) 5 µm trong khoảng lát cắt: từ 20 µm đến60µm
- Kiểu cắt thô: Hai kiểu sửa mẫu vật tự động 10µm/30µm bằng nút cắt sửa
- Khoảng dịch chuyển mẫu theo chiều ngang: 28 mm
- Khoảng dịch chuyển mẫu theo chiều dọc: 64 mm
- Kích thước mẫu: 50 x 55 mm
- Độ nghiêng kẹp mẫu: 8 độ cho cả 2 chiều X và Y
- Định hướng mẫu vật trên 2 trục X và Y (ngang và đứng), có thể xoay 360 độ
- Bộ gá mang dao có thanh bảo vệ lưỡi dao, có thể điều chỉnh góc cắt, độ cao lưỡi dao
- Bộ gá dao được gắn trên hai ray trượt
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
4 | Kính hiển vi (kính hiển vi phân cực kèm camera KTS) | Máy | 1 | I. Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): G7
Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2026 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ)
II. Yêu cầu Cấu hình
Kính hiển vi có kết nối camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn cho kỹ thuật phân cực, bao gồm:
Thân kính hiển vi: 01 cái
Mâm kính ≥07 vị trí sử dụng cho kỹ thuật phân cực đơn giản: 01 cái
Đầu quan sát 3 mắt có cổng kết nối camera: 01 cái
Thị kính 10x, vi trường quan sát ≥ 22 mm: 02 cái
Vật kính phẳng tiêu sắc loại 4X hoặc 5X: 01 cái:
Vật kính phẳng tiêu sắc loại 10X, độ mở: 01 cái
Vật kính phẳng tiêu sắc loại 20X: 01 cái
Vật kính phẳng tiêu sắc loại 40X: 01 cái
Vật kính phẳng tiêu sắc loại 100XO,: 01 cái
Bàn để mẫu kèm theo bộ phận dịch chuyển mẫu: 01 cái
Bộ phụ kiện cho kỹ thuật phân cực: 01 bộ:
Bộ phận phân tích cho tinh thể urat: 01 bộ
Bộ phận phân cực ánh sáng: 01 bộ
Đèn LED: 01 cái
Tụ quang: 01 cái
Dầu soi: 01 lọ
Dây nguồn: 01 cái
Bao che bụi: 01 cái
Camera đồng bộ hãng sản xuất với Kính hiển vi: 01 cái
Phần mềm phân tích và xử lý ảnh: 01 cái
Bộ máy tính: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
Yêu cầu về mục đích sử dụng:
Ứng dụng: Kính hiển vi thực hiện kỹ thuật trường sáng và phân cực đơn giản ứng dụng cho soi các tiêu bản nhuộm HE, phát hiện axit uric và tinh thể
Yêu cầu về thông số kỹ thuật:
Kính hiển vi phân cực 3 mắt
Hệ quang học và tiêu cự:
Hệ thống quang học: Vô cực hoặc tương đương
Độ dài tiêu cự vật kính: ≤45 mm
Điều chỉnh tiêu cự: Chỉnh tinh ≤0,2 mm/ vòng xoay, chỉnh thô ≤15 mm/ vòng xoay, mức điều chỉnh tối thiểu ≤2 µm
Tổng hành trình di chuyển lấy nét tiêu cự ≥25 mm
Khả năng nâng cấp: Kính hiển vi cho nhiều người quan sát, kính hiển vi huỳnh quang (Có khả năng lắp tối thiểu ≥08 vị trí, có thể nâng cấp), kỹ thuật DIC, kỹ thuật phản pha, nền đen
Thị kính, ống kính:
Loại chống mốc 10X, đường kính vi trường quan sát rộng ≥22 mm
Ổ gắn vật kính có ≥7 vị trí lắp vật kính, sử dụng cho kỹ thuật phân cực đơn giản
Ống kính: Loại 3 mắt có khả năng gắn camera, có bộ phận tách sáng theo 3 bước Góc nghiêng quan sát 30 độ
Vật kính:
Vật kính phẳng tiêu sắc 4X hoặc 5X, độ mở ≥0.1
Vật kính phẳng tiêu sắc 10X, độ mở ≥0.25
Vật kính phẳng tiêu sắc 20X, độ mở ≥0.4
Vật kính phẳng tiêu sắc 40X, độ mở ≥0.65
Vật kính phẳng tiêu sắc 100XO, độ mở ≥1.25
Bàn để mẫu kèm theo bộ phận dịch chuyển mẫu:
Kích thước bàn đế mẫu: ≥190 mm x 155 mm
Hành trình di chuyển: ≥75mm (X) x 50mm (Y)
Tụ quang loại: Có độ mở ≥ 0,9
Camera kỹ thuật số đồng bộ hãng sản xuất
Cảm biến hình ảnh màu: CMOS hoặc CCD
Có chế độ subsampling (giảm lượng dữ liệu hình ảnh)
Kích thước cảm biến: ≥ 1/1,8 inch
Độ phân giải (tối đa): ≥ 6,0 megapixels
Kích thước pixel: ≥ 2,4 x 2,4 μm
Dải động học ≥ 10 bit
Thời gian phơi sáng tự động và thủ công: ≤100 μs đến ≥15 giây
Tỷ lệ khung hình trực tiếp: ≥ 60 khung hình/giây tại độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels (full HD)
Truyền dữ liệu: USB 3.0 trở lên
Hỗ trợ độ phân giải Full HD
Có giảm nhiễu
Đầu nối với kính hiển vi: Tương thích quang học hoàn toàn với kính hiển vi sử dụng
Phần mềm phân tích và xử lý ảnh
- Có thể tùy chỉnh theo kinh nghiệm người dùng
- Có tính năng so sánh hình ảnh
- Có tính năng chụp ảnh và quan sát ảnh động, ảnh sống, quay phim
- Có thể quan sát theo lớp (kiểu đa hình trong bộ dữ liệu đơn được quan sát liền kề) hoặc quan sát tổng quan ảnh
Bộ máy tính:
- Bộ vi xử lý (CPU):
+ Intel® Core™ i7-10700
- Bộ nhớ trong (RAM):
+ Dung lượng: ≥ 8GB
- Ổ cứng:
+ Loại: SSD
+ Dung lượng: ≥ 512GB
- Hệ điều hành:
+ Windows 11 Home (64-bit), có bản quyền hợp lệ
- Màn hình hiển thị:
+ Kích thước: ≥ 21,5 inch
+ Độ phân giải Full HD (1920 x 1080 pixels) hoặc cao hơn
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
5 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 1 | A- YÊU CẦU CHUNG
Xuất xứ (Máy chính): G7
Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn:
+ Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 30 độ C
+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ)
B - YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy gây mê kèm thở kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn
Trong đó, mỗi chiếc đã bao gồm:
Máy chính được tích hợp màn hình hiển thị, xe đẩy máy đồng bộ: 01 chiếc
Các phụ kiện đi kèm bao gồm:
- Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ
- Bộ cung cấp khí O2 phụ trợ: 01 bộ
- Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: 01cái
- Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: 01cái
- Dây dẫn khí thải mê: 01 cái
- Khối đo khí mê và CO2: 01 cái
- Bẫy nước cho khối đo khí mê và CO2: ≥ 4 chiếc
- Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: ≥ 2 chiếc
- Bình bốc hơi Sevoflurane: 01 cái
- Bình hấp thụ CO2 sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
C - CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Máy chính
Thông số màn hình và hiển thị
- Màn hình màu cảm ứng ≥ 15 inch
- Độ phân giải: ≥ 800 × 600 pixels
- Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình
- Có thể hiển thị dạng sóng: CO2, khí mê
- Có ít nhất 2 vòng lặp phế dung:
Phần gây mê
- Máy sử dụng được cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh
- Có khả năng gây mê dòng thấp và dòng tối thiểu
- Công nghệ trộn khí hiển thị điện tử
- Có thể tích hợp máy nén khí trong máy chính hoặc có thể có máy nén khí rời
- Dải lưu lượng khí sạch: ≤ 200 mL/phút tới ≥ 15 L/phút cho cả ôxy và khí nén.
- Hệ thống xe đẩy có khóa hãm bánh xe
- Lắp được ít nhất 2 bình bốc hơi, có cơ cấu khóa bình
- Van giới hạn áp lực điều chỉnh trong dải: từ ≤ 5 đến ≥ 60 cm H2O
- Bình chứa vôi soda (Bình hấp thụ CO2): với dung tích hấp thụ ≤ 1500 ml
- Có khả năng bù hở khí và bù giãn nở đường ống
- Có ắc quy tự nạp dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động 90 phút
- Cấp O2 nhanh: từ ≤ 25 đến ≥ 75 lít/phút
- Máy có thể chuyển sang chế độ chờ (standby).
- Có cổng thải khí mê thừa (AGSS)
- Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ tích hợp trong thân máy có dải điều chỉnh: 0 đến ≥ 10lít/phút.
Có chức năng theo dõi xu hướng đồ thị, theo dõi sự kiện
Thông số kỹ thuật máy thở
Các chế độ thở (Có sẵn trên máy)
- Chế độ kiểm soát thể tích (VCV) hoặc tương đương
- Chế độ kiểm soát áp lực (PCV) hoặc tương đương
- Chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo thế tích (PCV-VG) hoặc tương đương
- Thông khí cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ (SIMV- kiểm soát thể tích và SIMV-kiểm soát áplực) hoặc tương đương
- Thông khí hỗ trợ áp lực (PS) với dự phòng ngưng thở hoặc tương đương
Các thông số thở cài đặt:
- Thể tích khí lưu thông Vt: ≤ 10 đến ≥ 1500ml
- Dải áp lực hít vào: ≤ 7 đến ≥ 60 cm H2O
- Dải giới hạn áp lực: ≤ 15 đến ≥ 80 cm H2O
- Dải áp lực hỗ trợ: ≤ 5 đến ≥ 40 cmH2O
- Tần số thở: ≤ 5 đến ≥ 90 nhịp/phút
- Tỷ lệ I:E: ≤ 2:1 đến ≥ 1:8
- Dừng kỳ thở vào: OFF, ≤ 5% đến ≥ 50%
- Thời gian hít vào: ≤ 0,5 đến ≥ 5 giây
- Trigger dòng: ≤ 0,3 đến ≥ 10 L/min
- Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP: Tắt, từ ≤ 4 đến ≥ 30 cmH2O
- Mức lưu lượng đỉnh: ≥ 120 lít/phút
Các thông số theo dõi:
Thông khí phút MV: ≤ 0,5 tới ≥ 40 L/phút
Thể tích khí lưu thông: ≤ 5 tới ≥ 2500 ml
Áp lực: từ ≤ -20 tới ≥ 99 cmH2O
Chức năng cài đặt báo động
- Thể tích khí lưu thông:
Cảnh báo không thể tích thông khí không đảm bảo
- Thể tích khí phút:
Cảnh báo thông khí phút (VE) thấp và cao
- Nồng độ oxy thở vào:
Cảnh báo Nồng độ % FiO2 thấp và cao
- Có cảnh báo ngưng thở
Các thông số theo dõi khí mê
- Có khối đo khí mê và EtCO2 tích hợp trên máy
- Chế độ đo: Side Stream
- Dải đo:
+ CΟ2: 0% đến ≥ 10%
+ Des: 0% đến ≥ 20 %
+ Sev: 0% đến ≥ 7%
+ ISO: 0 đến ≥ 5%
+ O2/N2O: 0% đến ≥ 90%
D - YÊU CẦU KHÁC
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
6 | Máy hấp tiệt trùng (công nghệ hơi nước 2 cửa ≥ 850L) | Máy | 1 | YÊU CẦU CHUNG
Xuất xứ (Máy chính): EU (Liên minh châu Âu)
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở đi
- Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Nhà máy có chứng nhận đạt tiêu chuẩn MDR 2017/745 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 380V/50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn:
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80% (không ngưng tụ)
YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, số lượng: 01 hệ thống. Trong đó, mỗi hệ thống đã bao gồm:
Máy chính: 01 chiếc
- Giá đẩy đồ (đồng bộ chính hãng với Máy chính): 02 cái
- Xe đẩy đồ (đồng bộ chính hãng với Máy chính): 04 xe
- Bộ kiểm tra Bowie - Dick test bằng điện tử bên trong máy: 01 bộ
- Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao dành cho thay thế định kỳ trong thời gian bảo hành, chính hãng: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng bàng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Tính năng kỹ thuật
- Là thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước và sấy khô bằng chân không.
- Máy có 02 cửa, mở cửa theo chiều dọc
- Khung máy và khung đế máy được chế tạo bằng thép không gỉ
- Mặt máy phía trước đồng thời là cửa kỹ thuật làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương giúp service từ mặt trước
- Toàn bộ đường ống dẫn, van tiếp xúc với hơi trong quá trình hoạt động được làm bằng thép không gỉ
- Đường ống được bọc cách nhiệt
- Các van hơi điều khiển bằng khí nén.
- Bề rộng của thiết bị sau lắp đặt hoàn thiện ≤ 1000 mm
- Nhiệt độ nước thoát < 70 °C
- Có khay hứng nước để gom nước thải hoặc nước ngưng tụ dưới máy tiệt trùng
Buồng máy tiệt trùng
- Cấu trúc vật liệu thép không gỉ 316 L hoặc tương đương
- Bề mặt khoang được đánh bóng
- Buồng có thể chịu được áp suất ≥ 3 bar
- Sàn buồng hấp được làm nghiêng tới một đường thoát ở vị trí trung tâm.
- Có ray đồng bộ với giá đẩy đồ tiệt trùng
- Gioăng cửa làm bằng Silicon. Khi đóng cửa hơi nước áp lực cao ép chặt gioăng vào cửa, khi mở cửa ron được hút vào bằng chân không
- Có cảm biến đo áp suất buồng ngoài (Jacket)
Cửa buồng
- Cửa buồng là loại cửa trượt dọc tự động
- Cửa buồng được dẫn động bằng động cơ điện có đối trọng hoặc Xy lanh khí nén
- Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316L hoặc tương đương
Hệ thống bơm chân không
- Tích hợp trang bị bơm chân không vòng nước 02 cấp với bộ trao đổi nhiệt và bồn tuần hoàn nước
- Toàn bộ thiết bị được tích hợp theo máy
- Sấy khô chân không
- Công suất bơm chân không ≥ 1.5 kW
- Áp suất hút chân không tối thiểu: ≤ 35 mbar
Bộ sinh hơi
- Bộ sinh hơi bằng điện tích hợp bên trong máy, được đặt bên dưới buồng hấp
- Các thiết bị làm việc với áp suất cao đáp ứng tiêu chuẩn 2014/68/EU
- Hệ thống điều khiển bộ sinh hơi được tích hợp vào bộ điều khiển của hệ thống
- Công suất bộ sinh hơi: ≥ 54 kW
- Bộ sinh hơi được bọc cách nhiệt
-Tích hợp bể chứa nước cho bộ sinh hơi bên trong máy, tự động cấp nước từ bể chứa thông qua các van và bơm cấp, tự động kiểm soát mức tối nước thiểu
- Trong trường hợp quá áp hoặc thiếu nước bộ ngắt mạch của thanh đốt sẽ chuyển sang trạng thái đóng
- Nồi hơi có chế độ xả đáy tự động, có thể điều chỉnh tùy thuộc vào chất lượng nước cấp
Có đường cấp hơi nước cấp riêng biệt cho áo hơi và buồng hấp
Bộ phận điều khiển
- Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị điện như: EN 61010-1 và EN 61010-2-040 hoặc tương đương
- Sử dụng bộ điều khiển: PLC hoặc tương đương
- Có 01 máy in nhiệt được tích hợp trên cửa lấy đồ ra, có khả năng in được đồ thị của chu trình hấp, kích thước khổ ngang cuộn giấy in ≥ 100 mm
- Màn hình điều khiến cảm ứng được tích hợp trên cửa phía trước và ở phía cửa lấy đồ ra, trong đó kích thước màn hình trước ≥ 10 inch
- Bảng điều khiển được đặt phía trên của buồng hấp
- Màn hình thiết bị có thể hiện thị các thông tin như:
+ Hiển thị nhiệt độ, áp lực khoang tiệt trùng
+ Hiển thị thời gian còn lại
+ Hiển thị áp lực vỏ
- Thiết bị có thể hiển thị trạng thái hiện thời của thiết bị như:
+ Chờ, sẵn sàng, kết thúc chưong trình thông qua đèn báo thể hiện trạng thái
+ Các bước của chu trình hiện tại
+ Hiển thị biểu đồ chu trình hoạt động, các thông số cài đặt máy (nhiệt độ và áp suất).
Phần mềm điều khiển
- Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát theo tiêu chuẩn EN 285 hoặc tương đương
- Phần mềm điều khiển đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 62304 hoặc tương đương
- Nếu trong thời gian dài không hoạt động, chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ được kích hoạt
- Nhiệt độ hiển thị theo độ C
Các thiết bị đo đạc, giám sát và chức năng an toàn
- Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát theo tiêu chuẩn EN 285 thông qua: ≥ 02 cảm biến nhiệt độ và ≥ 02 cảm biến áp suất tuyệt đối hoạt động độc lập được lắp đặt trong buồng hấp
- Hệ thống giám sát hoạt động độc lập ghi lại, đánh giá và thông báo độ sai lệch với cài đặt trong quá trình vận hành
- Có các cảm biến dự phòng đảm bảo tính an toàn cho hệ thống
- Có ≥ 02 giao thức kết nối: Ethernet và USB.
- Bộ nhớ lưu trữ dạng flash.
- Nếu có lỗi trong chu kỳ hấp, máy sẽ dừng chu trình và chuyển sang trạng thái an toàn
- Máy tiệt trùng có chế độ tự động khởi động máy với lựa chọn thời gian và các ngày trong tuần có thể cài đặt được
- Không cho phép mở cửa trong quá trình hoạt động. Có cơ cấu tránh kẹt
- Không cho mở cửa buồng hấp cho tới khi áp suất bên trong buồng tiệt trùng cân bằng với áp suất bên ngoài.
-Có cơ cấu an toàn để ngăn việc mở cửa trong khi chương trình đang chạy
- Có công tắc ngắt khẩn cấp để dừng ngay chu trình hấp
Tiệt khuẩn và các chương trình hoạt động
- Có thể cài đặt nhiệt độ tiệt trùng từ 105°C đến 134°c
- Chương trình cài đặt sẵn: 6 chương trình
+ Chương trình cho các dụng cụ rỗng, đơn giản. Nhiệt độ tiệt trùng 134°c
+ Chương trình cho các dụng cụ đóng gói và giá đỡ nặng. Nhiệt độ tiệt trùng 134°C
+ Chương trình cho các vật liệu đóng gói, dụng cụ có khả năng chịu nhiệt thấp hơn. Nhiệt độ tiệt trùng 121 °C
+ Chương trình kiểm tra Bowie - Dick. Kiểm tra độ xâm nhập hơi nước với các gói thử nghiệm, đóng gói. Nhiệt độ 134°C
+ Chương trình kiểm tra chân không
+ Chương trình làm nóng máy tiệt trùng trước khi sử dụng hàng ngày
- Có chương trình Bowie-Dick điện tử, bằng cách sử dụng hệ thống cảm biến được kiểm nghiệm đáp ứng EN ISO 11140-4 để giám sát và tự động cảnh báo kết quả nếu chu trình không đạt
Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng
- Giá đẩy đồng bộ và phù hợp với máy
- Hệ thống khung, gầm, tấm kê được làm bằng thép không gỉ AISI304 hoặc tương đương
Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng
- Xe đẩy đồng bộ và phù hợp với máy
- Khung xe được chế tạo từ thép không gỉ
Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao đành cho thay thế định kỳ trong thòi gian bảo hành, bao gầm:
- Gioăng cửa: 02 cái
- Bộ bảo trì bẫy hơi nước: 03 bộ
- Lọc khí: 01 bộ
Thông số thiết bị
- Kích thước buồng hấp (RxCxS) ≤ 700x 750x2000 mm
- Tổng công suất điện của thiết bị: ≤ 70 kW
- Công suất xử lý tối đa của thiết bị: ≥ 12 STU
- Lượng nước tiêu thụ: ≤ 0,4 m3/h hoặc ≤ 0,4 m3/Chu trình
Mức độ công suất âm thanh đo theo tiêu chuẩn ISO 3746 hoặc tương đương: ≤ 70 dBA
YÊU CẦU KHÁC
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
7 | Tủ ấm (≥50 lít) | Cái | 1 | Yêu cầu chung
Sản xuất năm 2026 trở đi
Thiết bị mới 100%
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
Yêu cầu cấu hình
Thân tủ 1 cái
Màn hình hiển thị: 1 cái
Giá: ≥ 2 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 1 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
Dung tích làm việc: ≥ 50L
Phạm vi nhiệt độ cài đặt tối thiểu: ≤ 10oC
Bộ hẹn giờ: Có thể lựa chọn 99 giờ 59 phút hoặc vận hành liên tục
Tuần hoàn khí: tuần hoàn khí đối lưu cưỡng bức hoặc tương đương
Chế độ an toàn: Bộ bảo vệ quá nhiệt và quá dòng hoặc tương đương
Bộ điều khiển PID vi xử lý kỹ thuật số hoặc tương đương
Màn hình hiển thị: LED hoặc LCD
Vật liệu tủ: - Bên trong: thép không gỉ 304 hoặc tương đương - Bên ngoài thép phủ Epoxy hoặc tương đương
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
8 | Máy siêu âm tổng quát (3 đầu dò và phần mềm đàn hồi mô) | Máy | 1 | Yêu cầu chung:
- Xuất xứ (Máy chính): G7
- Chất lượng mới 100%, sản xuất 2026 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE/EU (MDR) hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)
- Nguồn điện sử dụng: 220 V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ)
Yêu cầu cấu hình:
- Máy chính có 04 ổ cắm đầu dò và màn hình màu hiển thị: 01 cái
- Màn hình điều khiển cảm ứng tích hợp trên bàn điều khiển: 01 cái
- Bộ phần mềm thăm khám các chức năng: 01 bộ
- Đầu dò kèm theo:
+ Đầu dò Convex tần số rộng: 01 cái
+ Đầu dò Linear tần số rộng: 01 cái
+ Đầu dò linear tần số cao: 01 cái
- Bộ phụ kiện đính kèm:
+ Phần mềm ghi hình và trả kết quả bệnh nhân: 01 bộ
+ Bộ chuyển đổi kết nối máy siêu âm: 01 bộ
+ Máy vi tính để bàn kèm màn hình ≥ 19 inch: 01 bộ
+ Máy in đen trắng khổ A4: 01 cái
+ Máy in nhiệt trắng đen : 01 bộ
+ Bộ lưu điện UPS ≥ 2kVA: 01 bộ
+ Gel siêu âm (≥ 5 lít): 01 bình
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
1. Máy chính
- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy
- Có ≥4 cổng kết nối đầu dò hoạt động
- Dải động hệ thống: ≥320 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥40 cm
- Số kênh xử lí: ≥ 7.000.000 kênh thông thường
- Dung lượng ổ cứng: ≥960 GB
- Thang xám: ≥256 mức
- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 880 hình/giây
- Có kết nối DICOM
- Màn hình hiển thị LED hoặc LCD, kích thước ≥ 21,5 inch
- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inches
Bộ phần mềm chức năng có ít nhất các chức năng sau:
+ Phần mềm giúp cài đặt chẩn đoán nhanh giảm thời gian thăm khám: 01 bộ
+ Phần mềm giúp tăng độ tương phản và giảm nhiễu ảnh, hình ảnh siêu âm đồng nhất: 01 bộ
+ Phần mềm giúp hiển thị rõ ràng ranh giới giữa các mô và giảm nhiễu: 01 bộ
+ Phần mềm giúp tăng độ mịn và giảm nhiễu ảnh, hình ảnh siêu âm đồng nhất: 01 bộ
+ Phần mềm giúp tự động tối ưu hóa chất lượng hình ảnh: 01 bộ
+ Phần mềm giúp tăng cường chiều sâu trong thăm khám: 01 bộ
+ Phần mềm giúp quan sát đồng thời vùng thăm khám ở chế độ 2D và Doppler màu theo thời gian thực: 01 bộ
+ Phần mềm tự động đo độ dày nội trung mạc: 01 bộ
+ Phần mềm Quản lý dữ liệu có khả năng giao tiếp mở rộng và quản lý dữ liệu, tùy chỉnh báo cáo, kết nối mạng DICOM, truy xuất dữ liệu và kết nối hệ thống máy trạm: 01 bộ
+ Phần mềm đàn hồi mô: 01 bộ
+ Phần mềm đo gan nhiễm mỡ: 01 bộ
+Có khả năng nâng cấp: phần mềm siêu âm vi mạch
Các chế độ hình ảnh
- Có chế độ hình ảnh 2D với bản đồ màu
- Có các tính năng siêu âm hình ảnh nâng cao, cụ thể:
+ Có chức năng cân bằng mô hoặc tối ưu mô hoặc tương đương
+ Có chức năng giảm nhiễu phản hồi sóng âm hoặc giảm nhiễu Gain.
+ Kỹ thuật siêu âm ghép hình hoặc siêu âm lái tia
+ Kỹ thuật siêu âm hòa âm mô (harmonic imaging)
+ Có chức năng ảnh toàn cảnh (panoramic imaging)
- Có chế độ M-mode với tốc độ quét điều chỉnh được
- Có chế độ Doppler màu, tần số lặp xung lớn nhất ≥ 19kHz
- Có chế độ tạo ảnh giải phẫu - M mode (anatomical M mode)
- Có chế độ Doppler công suất hoặc tương đương (siêu âm dòng chảy không phụ thuộc vào góc siêu âm)
- Có chế độ Doppler phổ với kỹ thuật Doppler độ lặp xung và độ lặp xung cao, tần số lặp xung Doppler xung: ≤0,3 - ≥ 40 kHz
- Chế độ Dopple phổ bao gồm Doppler xung và Doppler liên tục
Chức năng phân tích, chẩn đoán tổng quát
Chức năng phân tích chẩn đoán cơ bản
- Có tối thiểu các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, Doppler
Chức năng phân tích mạch máu
- Phép đo mạch cơ bản của động mạch cảnh
- Phân tích triệu chứng hẹp mạch máu (theo % đường kính và diện tích)
- Phân tích độ dày lớp nội mạc (Auto-IMT)
Chức năng hỗ trợ khác
- Có sẵn phần cứng trên máy cho chức năng đàn hồi mô định lượng
- Có sẵn phần cứng trên máy cho chức năng phân tích gan nhiễm mỡ (kỹ thuật siêu âm suy hao) (ATI - Attenuation Imaging)
Đầu dò
Đầu dò Convex
- Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 6 MHz
- Góc trường nhìn ≥ 70°
- Số chấn tử ≥ 192
- Ứng dụng: siêu âm tổng quát
Đầu dò Linear
- Dải tần số thăm khám: ≤ 5 – ≥ 13 MHz
- Trường quan sát: ≥50mm
- Số chấn tử ≥ 192
- Ứng dụng: siêu âm mạch máu, cơ xương khớp
Đầu dò linear tần số cao
- Dải tần số: ≤ 9- ≥ 22 MHz
- Góc trường nhìn: ≥ 25 mm
- Số chấn tử ≥ 160
- Ứng dụng: Dùng cho siêu âm các cơ quan nhỏ, mạch ngoại biên, cơ xương khớp.
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng từ ngày nhận biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng tại bệnh viện
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm. Khi máy có sự cố, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt tại bệnh viện trong vòng 48 giờ để kiểm tra và xử lý
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
- Thời gian giao hàng ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
9 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1 | YÊU CẦU CHUNG:
Xuất xứ (Máy chính): G7 hoặc EU
Năm sản xuất: năm 2026 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy chính: 01 cái
Đầu chiếu siêu âm 5cm2: 01 cái
Giá đỡ đầu phát siêu âm: 01 cái
Gel siêu âm: 01 chai
Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây
Điện cực : 04 cái
Bao xốp điện cực : 04 cái
Dây nguồn: 01 cái
Xe đẩy: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Thiết bị phải đáp ứng tối thiểu: 02 kênh điện trị liệu và 01 kênh siêu âm
Có tần số siêu âm: 1MHz hoặc 3MHz
Tần số xung tối đa: ≥ 100 Hz
Có tối thiểu các chế độ làm việc: Xung và liên tục
Cường độ: Từ 0 đến ≥ 3W/cm2
Thời gian điều trị có thể cài đặt: Từ 0 đến ≥ 30 phút
Có màn hình hiển thị đầy đủ các thông số điều trị, kích thước màn hình ≥ 5.5 inch
Có chương trình cài đặt sẵn trên máy
Có các chế độ kích thích, tối thiểu gồm: Dòng giao thoa (IFC), dòng xung cao áp (High Voltage Therapy)
Có khả năng lưu trữ các chương trình, thông số điều trị
Có cảnh báo/báo hiệu tiếp xúc/không tiếp xúc bằng hình ảnh hoặc âm thanh
YÊU CẦU KHÁC:
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Thực hiện chế dộ bảo trì định kỳ tối thiểu ≤ 06 tháng một lần.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
10 | Máy thẩm tách siêu lọc máu (HDF Online | Máy | 2 | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị được sản xuất từ năm 2026 trở đi, mới 100%.
Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz
YÊU CẦU CẤU HÌNH
Máy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:
Máy chính: 01 chiếc
Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ
Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ
Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ
Cây treo dịch truyền: 01 bộ
Giá đỡ quả lọc: 01 bộ
Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 bộ
Màng lọc dịch siêu tinh khiết: 02 quả
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Chức năng
Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate
Có thể sử dụng dịch bột
Đo huyết áp tự động
Có chức năng HD, HDF
Chức năng Kt/V
Có chức năng kiểm tra khi khởi động và trước khi điều trị
Chức năng bấm gọi y tá
Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình
Pin dự phòng khi mất điện
Hiển thị
- Màn hình cảm ứng có thể xoay, kích thước: ≥ 10 inch
Khối dây máu bên ngoài
Bơm máu:
- Tốc độ bơm: Từ ≤ 30ml đến ≥ 600ml/phút.
- Độ chính xác: ±10 %
Bộ phát hiện bọt khí:
- Sử dụng cảm biến siêu âm
Kiểm soát áp lực động mạch:
- Dải đo: Từ ≤ -300 đến ≥ +300 mmHg
Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
- Dải đo: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg.
Kiểm soát áp lực xuyên màng:
- Phạm vi kiểm soát: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg.
Bơm Heparin:
- Loại xi lanh (tối thiểu): 20 mL
- Lưu lượng: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10mL/giờ.
- Bolus: tối đa ≥ 9 mL
Khối thủy lực
Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc :
- Lưu lượng: ≤ 100 đến ≥ 800 ml/phút
- Chức năng tự điều chỉnh lưu lượng dịch theo tốc độ máu
Độ dẫn điện của dịch lọc :
- Từ ≤ 130 mmol/L đến ≥ 152 mmol/L hoặc ≤ 13.0 đến ≥ 15.2 mS/cm.
Bộ phát hiện rò rỉ máu
- Sử dụng cảm biến quang học
Siêu lọc (Ultrafiltration)
- Tốc độ rút ký tối đa: ≥ 4.00 L/giờ.
- Độ chính xác: ± 30g/giờ hoặc 1% giá trị cài đặt
Bơm dịch bù HDF Online
- Tốc độ bù dịch: Từ ≤ 25ml đến ≥ 300ml/phút
- Độ chính xác: ± 10 %.
- Chức năng bù dịch tự động
Rửa và khử khuẩn, bao gồm các chế độ sau:
Rửa nước
Rửa nước nóng
Rửa hóa chất
Khử khuẩn nhiệt
Khử khuẩn hóa chất
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
11 | Máy phẫu thuật mắt Phaco | Máy | 1 | I. Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): G7
Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100%
Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE/EU(MDR) hoặc FDA -Mỹ (đối với máy chính)
Nguồn điện sử dụng: 220V; 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ)
II. Yêu cầu cấu hình
Máy chính kèm phụ kiện chuẩn gồm:
Tay cầm Phaco chất liệu Titanium: 1 cái;
Đầu típ cho tay cầm Phaco chất liệu Titanium dùng nhiều lần: 2 cái
Bao silicon bọc đầu típ phaco: 3 cái;
Tay cầm hút rửa: 1 cái
Đầu típ cho tay cầm hút rửa: 1 cái;
Bao silicon bọc đầu típ hút rửa: 3 cái;
Khóa vặn đầu típ Phaco: 1 cái;
Bộ đầu cắt dịch kính: 5 cái;
Bộ đốt điện lưỡng cực cùng với dây dẫn: 1 cái;
Bàn đạp điều khiển: 1 cái;
Bộ dây hút rửa hấp tiệt trùng sử dụng nhiều lần: 2 cái;
Khay hấp tiệt trùng cho tay cầm Phaco: 1 cái;
Dây điện nguồn: 1 cái;
Bản đặt máy Phaco hoặc xe đẩy máy (đồng bộ chính hãng với máy chính) có giá điều khiển chai dịch truyền lên xuống: 1 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 1 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
* Đặc điểm chung:
Màn hình LCD màu ≥ 15,0 inch
Sử dụng bộ ống dây hút rửa có thể hấp tiệt trùng dùng nhiều lần hoặc Cassette tái sử dụng nhiều lần.
Thiết bị có công nghệ giữ triền phòng ổn định: cơ chế duy trì hoặc tự động điều chỉnh.
Có tối thiểu các chế độ kiểm soát xung như: Liên tục (Cont), Xung đơn (Pulse), Cố định (Burst);
Dao đốt điện lưỡng cực với tần số ≥ 1 MHz.
Công suất đốt trong khoảng ≥ 9W
Bàn đạp điều khiển đa chức năng
* Thông số chính:
Có chạm cảm ứng thông qua màn hình, thiết kế trực quan
Chế độ:
- Hút bằng lực hút chân không trong khoảng từ ≤ 5 đến ≥ 650 mmHg,
- Lưu lượng hút ≤ 1 đến ≥ 60ml/phút;
Tay cầm Phaco có tần số phát xung ≥ 40 KHz
Đầu cắt dịch kính bán phần trước với tốc độ cắt trong khoảng từ ≤ 100 đến ≥ 4000 lát cắt/phút,
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
12 | Kính hiển vi phẫu thuật (kèm kính phụ và camera) | Cái | 1 | I. Yêu cầu chung:
Xuất xứ: G7
Máy mới 100%
Năm sản xuất: 2026 trở về sau
Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC + Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình:
Bộ quang học điều chỉnh phóng đại Zoom liên tục bao gồm vật kính và thị kính: 01 bộ
Bộ dịch chuyển X-Y: 01 bộ
Bộ nguồn sáng LED: 01 bộ
Bộ cánh tay cân bằng: 01 bộ
Chân đế có bánh xe di chuyển: 01 bộ
Pedan điều khiển bằng chân: 01 chiếc
Bộ núm bọc tiệt trùng: 01 bộ
Kính phụ: 01 bộ
Camera HD: 01 bộ
Màn hình: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
Yêu cầu: sử dụng được cho phẫu thuật giác mạc, PT Phaco, phẫu thuật glaucoma, phẫu thuật cắt dịch kính...
Có khả năng điều chỉnh cường độ ánh sáng phản xạ đỏ và chiếu sáng chính độc lập
Ống quan sát 2 mắt có thể điều chỉnh nghiêng từ 0 độ tới ≥ 90 độ để phù hợp với chiều cao và tư thế của phẫu thuật viên
Thông số kỹ thuật máy chính
Bộ quang học
+ Mức độ phóng đại: Được điều khiển bằng động cơ (Zoom liên tục 1:6)
+ Vật kính: F ≥ 200 mm
+ Thị kính: ≥ 10x
+ Ống quan sát 2 mắt: F ≥ 170 mm
+ Tổng mức phóng đại: ≤ 3,5X đến ≥ 20,0 X
+ Khoảng điều chỉnh độ nét: ≥ 50mm
+ Khoảng dịch chuyển X-Y: tối thiểu 25mm mỗi hướng (tính từ tâm)
Bộ nguồn sáng
+ Nguồn sáng: LED hoặc Halogen
+ Vùng chiếu sáng của nguồn sáng phản xạ đỏ: Ø ≥ 20 mm hoặc có khả năng tùy chỉnh giữa ánh sáng phản xạ đỏ ở trung tâm và ánh sáng phẫu trường
+ Có tối thiểu các bộ lọc: Bộ lọc ánh sáng xanh, Bộ lọc bảo vệ võng mạc
Cánh tay nâng và chân đế
+ Chân đế: có bánh xe và có khoá
+ Khoảng tay nâng di chuyển: ≥ 450 mm (theo chiều thẳng đứng)
+ Độ mở tay nâng lớn nhất: ≥ 1200 mm
Bộ điều khiển chân (pedal):
Điều khiển ≥ 14 hoạt động
Cài đặt chức năng pedal có thể được thay đổi theo yêu cầu và ứng dụng riêng của Bác sĩ phẫu thuật
Có khả năng chống nước
Thông số của kính phụ
+ Thị kính ≥ 10x
+ Tổng mức phóng đại ≥ 3 mức
+ Xoay ≥ 180 độ
Thông số camera
+ Tối thiểu hệ thống Camera HD
+ Tỷ lệ S/N: 50dB trở lê'
+ Tốc độ khung hình: ≥ 25 khung hình / giây (1080P)
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
13 | Máy điện châm đa năng (không kim) | Máy | 1 | Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): OECD
Thiết bị được sản xuất từ năm 2026 trở về sau. Thiết bị mới 100%
Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Nguồn điện sử dụng: 220 V, 50 Hz
Yêu cầu cấu hình
- Máy chính: 01 cái
- Điện cực không can thiệp : 01 Bộ
- Dây dẫn kẹp cá sấu làm điện châm: 01 bộ
- Xe đẩy máy chính hãng: 01 Cái
- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
- Có màn hình điều khiển
- Khả năng hiển thị thời gian điều trị, tần số điều trị, cường độ dòng điều trị…
- Chức năng: dùng kim châm cứu thông thường để làm điện châm và kim châm cứu công nghệ không can thiệp xuyên qua da.
- Kênh làm việc: ≥ 06 kênh ra kim châm cứu thông thường và ≥ 06 kênh ra kim không can thiệp xuyên qua da
- Chế độ làm việc: ≥ 8 chế độ điều trị khác nhau
- Mode điều trị: hỗn hợp, xung, liên tục
- Lực hút: có thể điều chỉnh
- Cường độ dòng điều trị: ≥ 19,5mA
- Thời gian cài đặt điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 60 phút
Yêu cầu khác
- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy tại địa điểm của người sử dụng
- Bảo hành toàn bộ thiết bị ≥12 tháng
- Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 02 lần/năm
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm.
- Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
14 | Máy đo ABI | Máy | 1 | Yêu cầu chung:
- Xuất xứ (Máy chính): G7 hoặc EU
- Chất lượng mới 100%, sản xuất 2026 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
- Nguồn điện sử dụng: 220 V, 50 Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ)
Yêu cầu cấu hình:
Máy chính: 01 bộ, gồm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, bao gồm:
Đầu dò hoặc cảm biến: 02 cái
Băng quấn cánh tay/mắt cá chân: 04 Cái
Băng quấn ngón tay/ngón chân: 02 Cái
Thiết bị phụ trợ
Máy tính: 01 Bộ
Máy in: 01 Cái
Xe đẩy đặt máy: 01 Cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
- Chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên
- Các thông số đo lường cơ bản: ABI, PWV, TBI, ...
- Khám sàng lọc cho bệnh nhân tiểu đường
- Đánh giá bệnh lý vết loét bàn chân đái tháo đường
- Đánh giá tĩnh mạch hoặc Phát hiện lưu lượng máu tĩnh mạch và động mạch
- Có đo vận tốc sóng mạch cho chẩn đoán xơ vữa động mạch
- Hiển thị đường cong hoặc phổ
- Cảm biến biến đổi thể tích
- Ghi sóng động mạch
- Tự động bơm và xả bao đo huyết áp
- Tự động tính toán chỉ số cổ chân cánh tay và chỉ số ngón chân cánh tay
- Màn hình hiển thị: màn hình tích hợp hoặc lắp ngoài
- Xuất báo cáo dưới định dạng PDF hoặc tương đương
- Máy tính để bàn:
+ Chip core: ≥ i3 hoặc cao hơn
+ Ổ cứng: ≥ 500GB hoặc cao hơn
+ Bộ nhớ RAM: 4 GB hoặc cao hơn
+ Màn hình ≥ 21 inch, độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 Pixel
- Máy in
+ Có chức năng: in phun hoặc tương đương
+ Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi.
+ Tốc độ in màu: ≥ 15 trang/phút
+ Tốc độ in đen trắng: ≥ 28 trang/phút
15 | Máy điều trị sóng xung kích | Máy | 1 | Yêu cầu chung:
Xuất xứ (Máy chính): G7
- Chất lượng mới 100%, sản xuất 2026 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
Yêu cầu cấu hình:
- 01 Máy chính
- 01 tay súng phát sóng xung kích
- 04 Đầu bắn các cỡ khác nhau
- 01 Giá đỡ đầu phát
- 01 Dây cáp nguồn
- 01 Máy nén khí trung tâm tích hợp
- 01 chai Gel chuyên dụng cho sản phẩm xung kích
- 01 Xe đẩy chính hãng
- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt
Chỉ tiêu kỹ thuật
- Màn hình hiển thị: cảm ứng màu lớn ≥ 12 inch
- Hệ điều hành Windows hoặc tương đương
- Hướng dẫn ứng dụng tích hợp hình ảnh giải phẫu 3D hoặc tương đương
- Hiển thị quá trình điều trị
- Hiển thị các thông số điều trị
- Thông báo lỗi hoạt động
- Có hiển thị số lượng shock.
- Chương trình do người dùng cài đặt: ≥ 1.000.000 chương trình
- Có ≥ 55 phác đồ điều trị tích hợp
- Tần số làm việc: ≤ 1 - ≥ 22 Hz
- Áp suất tối đa lên tới ≥ 6,6 Bar
- Có thể điều chế áp suất, tần số, điều áp chậm
- Mật độ năng lượng cao tối đa: ≥ 0,72 mJ / mm2
- Chế độ hoạt động liên tục, động lực
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
16 | Hệ thống Holter điện tim, Holter huyết áp | Hệ thống | 1 | YÊU CẦU CHUNG
Thiết bị mới 100%
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
Xuất xứ máy chính: G7
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Nguồn điện: Pin tương thích với đầu ghi
Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥30°C, độ ẩm tối đa: ≥70%
YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH
Hệ thống holter điện tim, holter huyết áp: 01 Hệ thống
Cấu hình mỗi hệ thống tối thiểu bao gồm:
Đầu ghi holter điện tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 06 cái
Cấu hình mỗi cái bao gồm:
+ Máy chính: 01 cái
+ Cáp kết nối với bệnh nhân: 01 bộ
+ Kẹp đai xoay: 01 cái
+ Túi đựng máy: 01 cái
+ Pin: 01 bộ
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ
Phần mềm phân tích holter điện tim (có bản quyền): 01 bộ
Đầu ghi holter huyết áp kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 06 cái
Cấu hình mỗi cái bao gồm:
+ Máy chính: 01 chiếc
+ Pin: 01 cặp
+ Phần mềm phân tích: 01 bộ
+ Bao đo huyết áp động mạch: 02 cái
+ Đai đeo bệnh nhân: 01 cái
+ Hướng dẫn sử dụng TA + TV: 01 bộ
Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
Đầu ghi holter điện tim
Khối lượng (không nguồn cấp): ≤ 65g
Số điện cực: ≤ 5 điện cực
Số kênh điện tim ghi đồng thời: ≥ 3 kênh
Thời gian ghi liên tục tối đa: ≥ 24 giờ
Tốc độ lấy mẫu: ≥ 175 mẫu/giây
Tần số đáp ứng: ≤ 0.05 Hz đến ≥ 60 Hz
Độ phân giải dữ liệu: ≥ 10 bit
Có tích hợp bộ nhớ trong không thể tháo rời để ngăn việc mất dữ liệu
Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp
Có khả năng kháng nước
Có hiển thị sơ đồ gắn điện cực
Có chức năng: tối thiểu có kiểm tra dung lượng Pin
Phần mềm phân tích
+ Xem, chỉnh sửa, xuất dữ liệu
+ Tổng hợp và phân tích dữ liệu đo
+ Tạo báo cáo
+ Quản lý dữ liệu bệnh nhân
+ Hiển thị nhịp tối đa, nhịp tối thiểu
+ Có phân tích ST và QT
+ Phân tích khoảng đo độ biến thiên nhịp tim theo thời gian
+ Có khả năng tương thích với phần mềm mở rộng chuyên dụng để gửi, nhận và lưu trữ dữ liệu giữa hai địa điểm hoặc các địa điểm được lựa chọn giúp hỗ trợ đọc và phân tích holter từ xa
Đầu ghi holter huyết áp
- Công nghệ: Sử dụng nguyên lý Oscillometry theo từng bước hoặc tương đương
- Có công nghệ chống chuyển động
- Tự động phân tích các mức huyết áp tiêu chuẩn
- Có tính năng đưa ra trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm
- Dải huyết áp: Tâm thu ≤ 60 – ≥ 260 mmHg; tâm trương ≤ 40 - ≥ 200mmHg
- Áp lực tối đa: ≥ 280mmHg
- Độ chính xác tĩnh: ± ≤ 3mmHg
- Dải nhịp tim: ≤ 40 – ≥ 200 nhịp/phút
- Độ chính xác nhịp mạch: ± ≤ 3bpm
- Thời gian ghi: ≥ 24 giờ
- Thời gian lấy mẫu: tối thiểu 2 loại điều chỉnh
- Khoảng thời gian: tối thiểu có 15, 20, 30, 60 phút
- Lưu trữ dữ liệu: ≥ 250 bản
- Trọng lượng ≤ 285g
- Có phím khởi động: cho phép bệnh nhân kích hoạt khi muốn ghi
Bộ máy tính, máy in
Máy tính
- CPU
+ CPU: core i5 hoặc cao hơn, tốc độ ≥ 2.6 GHz
+ RAM: ≥ 4GB
+ Ổ cứng: ≥ 256 GB
- Màn hình
+ Kích thước ≥ 24 inch
+ Độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels
Máy in
- In đen trắng, công nghệ in laser hoặc tương đương, khổ giấy in A4, tốc độ in ≥ 12 trang/phút
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
17 | Máy Piezotome | Máy | 1 | Yêu cầu chung:
Sản xuất từ năm 2026 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Đáp ứng chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng CE/EU (MDR) hoặc tương đương
Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
Yêu cầu cấu hình:
Máy chính: 01
Tay làm việc có đèn LED: 01 cái
Bàn đạp điều khiển: 01 cái
Dụng cụ vặn kiểm soát lực vặn: 01 cái
Bộ đầu mũi cơ bản: 05 đầu
Bộ dây bơm rửa: 05 cái
Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật:
Máy được ứng dụng cho phẫu thuật xương, cấy ghép Implant, nha chu, nội nha,…
Có chế độ phản hồi để tối ưu công suất hoặc điều chỉnh tần số đầu ra cho phù hợp
Có chế độ rửa tự động
Các chức năng liên kết linh hoạt với các thiết bị khác hoặc Các đầu Insert có thể hoạt động như một máy lấy cao răng trong các ứng dụng nha khoa
Có thể điều chỉnh lưu tốc dòng chảy.
Mức điều chỉnh dòng chảy: ≤ 10ml/phút đến ≥ 75ml/phút
Tần số hoạt động: ≤ 28 kHz đến ≥ 32 kHz
Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 120VA
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
18 | Máy ghế răng | Máy | 3 | Yêu cầu chung
Xuất xứ (Máy chính): OECD
Sản xuất từ năm 2026 trở về sau, mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
- Môi trường hoạt động tối đa của thiết bị có thể vận hành an toàn:
Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C
Độ ẩm tối đa ≥ 70 %
Yêu cầu cấu hình
Máy ghế bệnh nhân : 01 cái
Bàn làm việc bác sỹ : 01 cái
Bồn nhổ : 01 cái
Đèn nha khoa : 01 cái
Ghế bác sỹ : 01 cái
Các phụ kiện kèm theo:
- Tay khoan tốc độ cao có đèn LED : 02 chiếc
- Tay khoan tốc độ chậm (bao gồm 01 môtơ hơi, 01 tay khoan khuỷu và 01 tay khoan thẳng) : 01 bộ
Máy lấy cao răng siêu âm: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Chỉ tiêu kỹ thuật
- Máy ghế bệnh nhân
Hệ thống ghế máy bằng bơm điện thuỷ lực
- Điều chỉnh chiều cao của ghế linh hoạt:
Có thể điều chỉnh nâng lên hạ xuống, khoảng từ ≤ 370 đến ≥ 790 mm
Pedal đạp chân có phím điều khiển tay khoan và điều chỉnh vị trí ghế
Bàn làm việc bác sỹ
Mâm chính Có tối thiểu 05 vị trí để kênh dụng cụ …
Có màn hình hiển thị trạng thái hoạt động.
Có khay đựng dụng cụ được lắp bên trái mâm chính
Mâm phụ tá ≥ 03 vị trí gác dụng cụ
Bao gồm:
01 vòi hút phẩu thuật
01 vòi hút nước bọt
01 vị trí 1 tay xịt 3 chức năng .
01 bàn phím điều khiển chức năng của ghế.
- Bồn nhổ
Bồn nhổ bằng thủy tinh hoặc sứ hoặc tương đương có thể tháo rời để làm vệ sinh.
Hệ thống xả nước bồn nhổ và cấp nước vào cốc súc miệng là cảm ứng hoặc điều khiển đóng/mở
- Đèn nha khoa
Đèn LED điều khiển bật/tắt bằng cảm biến không chạm hoặc công tắc
Tay cầm điều chỉnh đèn có thể tháo rời và tiệt trùng
- Ghế bác sỹ
Điều chỉnh được chiều cao của ghế
Ghế chuyển động đồng bộ giữa tựa lưng và ghế ngồi.
Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
- Có ủy quyền của nhà sản xuất
- Thời gian cung cấp: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
19 | Bộ dụng cụ phẫu thuật (nội soi cột sống | Bộ | 1 | I.Yêu cầu chung
- Chất lượng mới 100%, sản xuất 2026 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
II.Yêu cầu cấu hình và Chỉ tiêu kỹ thuật
1.Ống kính nội soi HD, đường kính trong khoảng Ø 4 - 6 mm, dài trong khoảng 115 - 175 mm, góc nhìn 0°, có thể hấp tiệt trùng
2.Ống kính nội soi HD, đường kính trong khoảng Ø 4 - 6 mm, dài trong khoảng 115 - 175 mm, góc nhìn 30°, có thể hấp tiệt trùng
3.Ống nong đường kính trong khoảng 4 - 5 mm, loại đặc ruột
4.Ống nong nửa bên đường kính trong khoảng 8 - 10mm
5.Ống nong nửa bên đường kính trong khoảng 8 - 10mm
6.Ống nong nửa bên đường kính trong khoảng 8 - 12mm
7.Ống nong nửa bên đường kính trong khoảng 8 - 10mm
8.Ống nong nửa bên đường kính 8mm
9.Ống nong nửa bên đường kính trong khoảng 6 - 8 mm
10.Dụng cụ tách cơ - tay cầm chữ T
11.Dụng cụ vén rễ thần kinh rộng 4mm
12.Dụng cụ vén rễ thần kinh rộng trong khoảng 8 - 10 mm
13.Dụng cụ bóc tách hai đầu, rộng 2mm/3mm
14.Dụng cụ bóc tách hai đầu, rộng 4mm/5mm
15.Dụng cụ bóc tách hai đầu, đầu rộng 3mm, góc 0°/ 15° hoặc 5°/ 15°
16.Dụng cụ bóc tách hai đầu, đầu rộng 3mm, góc 25°/ 35°
17.Ống bảo vệ, đầu cong
18.Ống hút, đường kính trong khoảng 3 - 4mm
19.Dụng cụ dò rễ dài 100mm, đầu mũi 4mm
20.Dụng cụ cắt đĩa đệm, dài 220mm, rộng 4mm
21.Đầu Kerrison gặm xương, chiều dài trong khoảng 185 - 220mm, bề rộng đầu 2mm, có thể xoay 360°
22.Đầu Kerrison gặm xương, chiều dài trong khoảng 185 - 220mm, bề rộng đầu 3mm, có thể xoay 360°
23.Đầu Kerrison gặm xương, chiều dài trong khoảng 190 - 220mm, bề rộng đầu 2mm, có thể xoay 360°
24.Kerrison gặm xương, chiều dài trong khoảng 190 - 220mm, bề rộng đầu 3mm, có thể xoay 360°
25.Tay cầm cho Kerrison
26.Dụng cụ gắp đĩa đệm, chiều rộng cạnh trong khoảng 3 - 4mm, dài trong khoảng 150 - 180mm, dạng hạt, thẳng
27.Dụng cụ gắp đĩa đệm, chiều rộng cạnh trong khoảng 2 - 4mm, dài trong khoảng 150 - 180mm, dạng hạt, ngửa
28.Dụng cụ gắp đĩa đệm, chiều rộng cạnh trong khoảng 2 - 3mm, dài trong khoảng 150 - 180mm, dạng tròn, ngửa
29.Dụng cụ gắp đĩa đệm, chiều rộng cạnh trong khoảng 2 - 4mm, dài trong khoảng 150 - 180mm
30.Ống nong đường kính trong khoảng 12 - 13mm
31.Ống nong đường kính trong khoảng 13 - 14mm
32.Ống nong đường kính trong khoảng 13 - 16mm
33.Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi trong khoảng 4 - 5mm
34.Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi trong khoảng 4 - 5mm
35.Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi 5mm, loại thẳng
36.Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi 5mm, đầu mũi chữ L hoặc lưỡi Hockey-Right
37.Dụng cụ vén rễ thần kinh dài 100mm, đường kính 10mm, cong phải
38.Dụng cụ vén rễ thần kinh dài 100mm, đường kính 10mm, cong trái
39.Dụng cụ vén rễ thần kinh dài 100mm, đường kính 5mm, vách ngăn phải
40.Dụng cụ vén rễ thần kinh dài 100mm, đường kính 5mm, vách ngăn trái
41.Dụng cụ đì đĩa đệm nhân tạo, dài 255mm, đường kính 9mm
42.Dụng cụ nạo khoang đĩa đệm, chiều rộng cạnh 7mm, chiều dài 200mm
43.Dụng cụ nạo xương kích thước đầu 3mm
44.Dụng cụ nạo xương kích thước đầu trong khoảng 3 - 4mm
45.Dụng cụ nạo xương, kích thước đầu 3mm, nghiêng 1 bên
46.Dụng cụ nạo xương, kích thước đầu trong khoảng 4 - 5mm, nghiêng 1 bên
47.Búa